## Slide 1: Mesures dans le domaine fréquentiel
Notes: Lors de cette présentation nous allons voir comment on effectue des mesures dans le domaine fréquentiel. Nous aborderons également le conditionnement du signal en vue d’une analyse en fréquence (FFT, Zoom FFT, octave et wobulation).

## Slide 2: Au programme
Notions élémentaires sur les mesures dans le domaine fréquentiel
Considérations sur le domaine temporel
Analyses en fréquence
Solutions National Instruments
Notes: Dans ce séminaire, nous débattrons des divers avantages des cartes instruments pour les mesures de fréquences. Pour ce faire, nous aborderons les deux aspects de ce type de mesure : le domaine temporel et l’analyse fréquentielle. Pour finir, nous vous présenterons les solutions que propose National Instruments.

## Slide 3: Le temps par rapport à la fréquence
Notes: L’analyse du domaine fréquentiel consiste à étudier le contenu fréquentiel du signal temporel (ce qui est observé par un oscilloscope).
Certaines mesures comme la distorsion harmonique sont difficiles à quantifier en observant le signal sur un oscilloscope. Par contre, lorsque vous utilisez un analyseur de signaux dynamiques pour représenter un signal dans le domaine fréquentiel, vous pouvez mesurer les fréquences harmoniques et les amplitudes.
Le théorème de Fourier déclare que tous les signaux du domaine temporel peuvent être représentés par la somme pondérée de sinus et de cosinus. Un signal est défini dans le domaine fréquentiel par la phase et l’amplitude de chacune de ses fréquences.
La Transformée de Fourier fournit une représentation du signal temporel dans le domaine fréquentiel. La Transformée de Fourier Discrète (TFD) est son équivalent numérique qui permet de transformer les données échantillonnées d’un signal dans le domaine fréquentiel. La Transformée de Fourier Rapide (FFT) est une version optimisée de la TFD.

## Slide 4: Mesures en fréquence
Échantillonnage du signal
FFT
Filtre
anti-repliement
Octave
Acquisition du signal
Conditionnement
du signal
Analyse
en fréquence
Notes: Pour effectuer des mesures dans le domaine fréquentiel avec un analyseur de signaux dynamiques, il faut acquérir le signal dans le domaine temporel. Pour cela, on effectue un échantillonnage avec une conversion A/N.
La précision des mesures du domaine fréquentiel nécessite un conditionnement du signal d’entrée. Certains conditionnements précèdent l’échantillonnage. Les filtres anti-repliement suppriment les hautes fréquences pour éviter de les voir apparaître sous la forme de fréquences artificielles dans le signal acquis. Si le signal est trop faible ou dépasse la gamme de l’analyseur, il est nécessaire d’appliquer un gain ou de détecter ces dépassements. Ensuite, le convertisseur A/N échantillonne le signal avant qu’il ne soit transféré dans la mémoire de l’hôte. On utilisera un trigger et un échantillonnage simultané pour pouvoir utiliser les informations de phase entre plusieurs voies.
Après l’acquisition du signal, vous pouvez appliquer une Transformée de Fourier pour convertir l’échantillon en une représentation dans le domaine fréquentiel. D’autres alternatives comme la modulation de fréquence ou l’analyse en fractions d’octave peuvent fournir des informations sur le domaine fréquentiel.
Si la FFT et/ou l’analyse d’octave sont exécutées aussi rapidement que l’acquisition dans le domaine temporel, l’analyseur est considéré comme étant “temps réel.” Avec l’augmentation des performances des PC, certaines applications temps réel peuvent être effectuées directement avec le processeur du PC.

## Slide 5: Domaine temporel Directives d’échantillonnage
Échantillonnage incorrect
Échantillonnage correct
fN = fe/2 fe: fréquence d’échantillonnage
Théorème de Nyquist
  fréquence d’échantillonnage > 2 x fréquence maximale du signal
Fréquence de Nyquist (fN)
  fréquence maximale pouvant être analysée
Des fréquences supérieures à la fréquence de Nyquist entraînent un repliement du signal
Notes: Le théorème de Nyquist (Shanon) indique qu’un signal peut être reconstitué à partir d’échantillons, si la fréquence d’échantillonnage est supérieure à deux fois la fréquence la plus élevée du signal. Ce qui signifie que la plus haute fréquence (fréquence de Nyquist : fN) pouvant être analysée est fN = fe/2, où fe est la fréquence d’échantillonnage. Toutes les fréquences analogiques supérieures à fN apparaîtront, après échantillonnage, comme des fréquences entre 0 et fN. De telles fréquences sont appelées fréquences de repliement. Dans le domaine numérique (échantillonné), il n’y a aucun moyen de différencier ces fréquences de repliement des fréquences réelles. Donc, il faut supprimer ces fréquences avant l’échantillonnage par le convertisseur.

## Slide 6: Domaine temporel Filtre anti-repliement
Supprime les fréquences supérieures à la fréquence de Nyquist
Filtre passe-bas analogique
Avant l’échantillonnage
Réponse plate
Atténuation
rapide
Notes: Un filtre analogique passe-bas supprime les éléments du signal supérieurs à la fréquence de Nyquist. Ce filtre anti-repliement doit avoir une réponse plate dans sa bande passante avec une excellente réjection des hautes fréquences ainsi qu’une atténuation rapide dans la bande de transition.

## Slide 7: Domaine temporel Largeur de bande sans repliement
f1
f3
fe /2
fe
Largeur de bande
sans repliement
fe /2
fe
Filtre
anti-repliement
f2
Fréquence
de
repliement
f3
f4
SIGNAL BRUT
SIGNAL ACQUIS
Fréquence de Nyquist
Fréquence
d’échantillonnage
f1
Fréquence
atténuée
f2
Notes: Il faut être conscient de la relation entre la fréquence de coupure du filtre et la fréquence d’échantillonnage. Certains analyseurs de signaux dynamiques utilisent des convertisseurs delta/sigma pour convertir le signal analogique en numérique. Ces convertisseurs possèdent un filtre anti-repliement intégré avec une fréquence de coupure de l’ordre de 45 à 50% de la fréquence d’échantillonnage. Ce type de convertisseur permet une réjection très efficace. Sa fréquence de coupure s’adapte automatiquement à la fréquence d’échantillonnage. D’autres analyseurs utilisent des convertisseurs sans filtre intégré et doivent compter sur un filtre externe avec une fréquence de coupure fixe.

## Slide 8: Domaine temporel Éléments supplémentaires
Convertisseur analogiquenumérique 
  Haute résolution
  Filtres anti-repliement intégrés
  Adapté pour la mesure de sons et de vibrations
Échantillonnage et déclenchement simultanés
  Relation entre les phases des signaux
Gain programmable
Détection
de surtension
Notes: Comme mentionné précédemment, les convertisseurs delta/sigma possèdent un filtre anti-repliement intégré qui permet de supprimer les hautes fréquences susceptibles de créer des fréquences de repliement. Les convertisseurs delta/sigma ont également une très bonne résolution dans le domaine temporel. Ces caractéristiques font du convertisseur delta/sigma le meilleur outil permettant d’effectuer de la mesure de fréquence pour les applications de sons et de vibrations.
En général, lorsque l’on fait de multiples mesures de fréquence, on cherche à connaître le déphasage entre les signaux. Pour obtenir cette information, il faut échantillonner les signaux simultanément. Un trigger peut également être nécessaire pour débuter l’acquisition en temps voulu. Le mode de déclenchement peut être sélectionné de manière logicielle.
Pour ajuster les limites de la gamme d’entrée, des gains programmables sont appliqués sur les signaux plus petits que la gamme d’entrée. Pour les signaux supérieurs à la gamme d’entrée, un circuit d’écrêtage est utilisé pour prévenir les dommages que pourrait subir l’instrument.

## Slide 9: Domaine temporel Fenêtres de lissage
Cycles incomplets
Réduisent la fuite spectrale
La fenêtre sélectionnée dépend du type d’application
Les cartes instruments facilitent considérablement l’analyse du transitoire
Pas de fenêtrage
Fenêtrage
Fenêtre
Notes: Parce que la fuite dépend de la discontinuité aux limites de la fenêtre temporelle, vous pouvez utiliser un fenêtrage pour modifier la discontinuité et ainsi réduire la fuite spectrale. Le fenêtrage consiste à multiplier un signal du domaine temporel par un autre signal de ce domaine, appelé fenêtre, dont l’amplitude tend à approcher zéro graduellement sur les bords. Le résultat est un signal fenêtré sans discontinuité (ou presque) et une fuite spectrale réduite. La fenêtre est appliquée après la numérisation du signal.
Il existe différents types de fenêtres dépendant de votre type d’application. En général, il faut faire un compromis entre la précision de l’amplitude et celle de la fréquence. Par exemple, la fenêtre Flattop fournit une bonne précision sur l’amplitude mais aplanit le signal sur le spectre et réduit ainsi la résolution en fréquence. Un autre type de fenêtre, Hanning, fournit une bonne précision sur la fréquence avec une erreur sur l’amplitude pouvant atteindre 16%.
Il est également possible d’analyser le transitoire avec les analyseurs FFT. Une fenêtre exponentielle peut être utilisée pour ce type d’analyse. Une décomposition exponentielle est appliquée au signal, ce qui le réduit à zéro à sa fin. Il en résulte une élimination de la fuite spectrale.

## Slide 10: Analyse du domaine fréquentiel
Analyse par FFT
Analyse par octave
Analyse par wobulation
Notes: Nous allons discuter de trois types d’analyses dans le domaine fréquentiel.
Analyse FFT
Analyse par octave
Analyse par wobulation

## Slide 11: FFT
Domaine temporel = Valeurs discrètes
   Transformée de Fourrier Discrète (DFT)
Transformée de Fourrier Rapide (FFT)
  version optimisée de la DFT
Des fréquences plus élevées peuvent être analysées
Résolution fréquentielle
e
2
max.
f
F

fe : fréquence d’échantillonnage
N
f
e

f

T

1
T : temps total d’acquisition
N : taille du bloc de la FFT
Notes: Le signal du domaine temporel est échantillonné et numérisé en valeurs discrètes. C’est pourquoi la Transformée de Fourier ne peut pas être appliquée sur ces données. Pour obtenir une représentation du domaine fréquentiel on utilisera la Transformée de Fourier Discrète (TFD).
La Transformée de Fourier Rapide (FFT) est une version optimisée de la TFD (moins de calculs).
Chaque élément de fréquence produit par la FFT est le résultat d’un produit scalaire du signal temporel avec les exponentiels complexes à la fréquence de l’élément.
La composante DC est le produit scalaire de x(n) avec [cos(0)-jsin(0)], soit avec 1,0.
L’utilisation de la FFT pour l’analyse de la fréquence implique :
1) la connaissance de la plus haute fréquence pouvant être analysée (théorème de Nyquist) ;
2) la connaissance du lien entre la résolution fréquentielle et le temps total d’acquisition, soit la relation entre la fréquence d’échantillonnage et la taille du bloc de la FFT.

## Slide 12: FFT
La FFT donne des informations sur l’amplitude et la phase
  Amplitude = (Réelle^2 + Imag^2)
  Phase = Arc tan (Imag / Réelle)
Le spectre de puissance représente l’énergie contenue dans le signal
  Spectre de puissance = Amplitude ^2
Applications
  Analyse de vibrations
  Test dynamique de structure
  Maintenance préventive
  Test de chocs
Notes: La sortie du spectre FFT est complexe ; c’est-à-dire que chaque fréquence est caractérisée par une amplitude et une phase. La phase est liée au début de l’enregistrement du domaine temporel. Une mesure de phase de voie unique est stable si le signal d’entrée est déclenché. La mesure de phase de deux voies s’effectue par la comparaison de la différence de phase entre celles-ci. C’est pourquoi il est nécessaire d’échantillonner les voies simultanément.
Le spectre de puissance représente les énergies (Amplitude2) contenues pour chaque fréquence. L’amplitude est le module de la FFT. La phase est égale à l’arctangente du rapport entre la partie imaginaire et la partie réelle de la FFT.
Le spectre de puissance est couramment utilisé lorsque l’on n’a pas besoin d’informations sur la phase.
Les applications utilisant l’analyse FFT sont plutôt vastes. Elles requièrent un temps de réponse rapide comme pour l’analyse du transitoire, de vibrations et le test de chocs. La maintenance préventive et le test dynamique de structure utilisent également l’analyse FFT dans leurs applications.

## Slide 13: Zoom FFT
Concentre la FFT dans une bande limitée de fréquences
Améliore la résolution en fréquence
Permet de séparer des fréquences très proches
L’analyse en bande de base nécessite une plus longue acquisition d’un domaine temporel pour une meilleure résolution, donc plus de calculs.
Notes: L’analyse Zoom FFT est utilisée pour concentrer l’analyse FFT dans une bande de fréquence réduite. Cela améliore la résolution en fréquence et permet de distinguer des fréquences rapprochées.
Avec l’analyse FFT standard, la résolution dépend du temps d’acquisition total. La gamme de fréquence débute toujours à zéro et s’étend à la fréquence spécifiée. Cela limite l’analyse à haute résolution aux fréquences hautes. Une solution pour augmenter la résolution consiste à augmenter le temps d’acquisition. Toutefois, cela implique une surcharge de calculs pour le processeur. Une meilleure solution consiste à débuter la gamme de fréquence à une valeur différente de zéro. C’est cette méthode qui est appelée analyse Zoom FFT.

## Slide 14: Zoom FFT
Bande de base
Zoom FFT
Notes: Cet exemple montre comment l’analyse Zoom FFT permet de détecter deux sinusoïdes rapprochées. Le dessin du haut montre un signal analysé par une FFT classique. Le spectre de fréquence débute à zéro et finit à une fréquence spécifiée.
Avec l’analyse Zoom FFT, la gamme de la FFT est réduite en conservant la même fréquence d’échantillonnage, ce qui a pour conséquence d’augmenter la résolution de la représentation fréquentielle : on peut ainsi différencier les deux fréquences.

## Slide 15: Zoom FFT – Comment ?
f1
f2
f1 + f2
f1 - f2
f1 - f2
f1
f2
f1 - f2
Notes: L’analyse Zoom FFT (également appelée analyse de bande sélectionnable) est effectuée en décalant le signal désiré vers les basses fréquences dans une gamme où la FFT sur une bande de base peut être calculée.
Le signal passe tout d’abord par un mélangeur de fréquences. Le mélangeur combine des signaux de deux fréquences et fournit en sortie la somme et la différence de ces deux signaux. Sur une des entrées, on connecte le signal à analyser déjà numérisé. Sur l’autre entrée, on connecte un sinus numérique pur. Dans notre cas, seule la différence entre les signaux est utile. C’est pourquoi on utilise ensuite un filtre numérique passe-bas qui sélectionnera le signal désiré. Maintenant, il nous faut décaler le signal vers les basses fréquences où la fréquence de démarrage sera 0 et où la FFT sera calculée sur la gamme de données désirée. Ainsi on concentre l’analyse FFT en augmentant la résolution sur cette bande de fréquence.

## Slide 16: Octave
Analyse effectuée par des bancs parallèles de filtres passe-bande
  Une octave correspond à un facteur deux de la fréquence
  La fréquence de référence est 1 kHz (domaine audio)
f
f/
2
f/
4
4
f
2
f
1 octave
F
A
0
220 Hz
440 Hz
880 Hz
A
A
A
Notes: Dans de nombreux cas, lorsque vous voulez mesurer et analyser un son, le “client final” est l’oreille humaine. Comme la plupart des sens humains, l’oreille a une réponse basée sur une échelle logarithmique pour le niveau et la fréquence. Donc, pour produire un résultat qui soit lié à la perception humaine, les niveaux sonores sont exprimés en décibels et les fréquences sont mesurées sur une échelle logarithmique. Beaucoup d’efforts de recherche sont déployés dans le domaine de la psycho-acoustique, mais la technique la plus utilisée reste l’octave.
Une octave correspond à une bande de fréquence comprise entre f et 2f. Un exemple typique est le clavier d’un piano où deux do consécutifs sont séparés exactement par une octave. La fréquence centrale de référence pour la gamme audio est à 1 kHz. Les autres fréquences centrales sont à 500 Hz, 250 Hz… et 2 kHz, 4 kHz… L’octave centrée sur une fréquence fc s’étend de :
à (fc est une moyenne géométrique).
L’analyse en bande d’octave est effectuée à travers des bancs parallèles de filtres passe-bande. La sortie de chaque filtre est alors moyennée pour calculer la puissance dans chaque bande et pouvoir afficher chaque bande de puissance dans un histogramme.

## Slide 17: Octave
Octave : échelle des fréquences logarithmique
  Similaire à la perception des sons par l’oreille humaine
  Analyses en 1/1, 1/3, 1/12, et 1/24 d’octave
FFT : échelle des fréquences linéaire
Applications
  Test des émissions de bruit
  Mesure d’intensité acoustique
  Mesure de puissance sonore
  Equalizer
Notes: L’analyse FFT mesure le spectre de fréquence sur une échelle linéaire. L’analyse en bande d’octave mesure l’énergie spectrale avec un banc de filtres passe-bande espacés de façon logarithmique.
Comme nous l’avons déjà mentionné, ceci est similaire à la perception des sons. Un autre avantage, en particulier lorsque vous traitez des signaux qui sont composés de nombreuses fréquences, est que vous regroupez les énergies par octave. Différentes bandes pouvant être liées à différent phénomènes, cela facilite la comparaison des signaux.
Les fractions d’octaves permettent de sélectionner une résolution plus adaptée aux signaux étudiés. On utilise généralement le 1/3 d’octave avec trois bandes par octave, le 1/12 d’octave avec 12 bandes par octave et le 1/24 d’octave avec 24 bandes par octave. Les spécifications de ces octaves sont données par les normes ANSI et IEC.
Les applications demeurent pour la plupart dans le domaine de l’acoustique, par exemple, le contrôle des émissions sonores d’un avion. Les analyseurs 1/3 d’octave temps réel sont utilisés par l’aviation pour mesurer le bruit dans diverses bandes de fréquences. Les concepteurs d’équipement audio utilisent l’analyseur d’octave pour mesurer la puissance du son et déterminer la qualité de leurs équipements. Les ingénieurs en acoustique déterminent l’agencement d’une pièce ou d’une salle de concert en mesurant les niveaux de puissance sonore dans différentes gammes de fréquence.

## Slide 18: Wobulation
Générations successives couvrant une gamme de fréquences.
À chaque étape, l’analyseur mesure l’amplitude et la phase pour chaque fréquence.
 de FFT
Source
Périphérique
en cours de test
Réponse
en
fréquence
Notes: L’analyse par wobulation est une autre méthode pour obtenir la réponse en fréquence d’un système. Pour cela, on configure la sortie de l’instrument pour moduler un sinus sur une gamme de fréquence donnée. Ce signal est envoyé sur l’entrée de l’unité à tester. La réponse de l’appareil est alors mesurée avec une des entrées analogiques (B). Sur l’autre entrée analogique (A), on mesure le signal généré. L’amplitude et la phase sont mesurées pour chaque fréquence. L’espacement des étapes peut être linéaire ou logarithmique. Le spectre d’amplitude est calculé sur les deux voies ainsi que la réponse en fréquence du système B(f)/A(f). Ceci est effectué avec une FFT. Toutes les mesures sont faites dans le domaine temporel.

## Slide 19: Wobulation
Auto-ajustement : la gamme de données est optimisée dynamiquement pour chaque fréquence
Ajustement de l’amplitude de la source
  Ajustement de la gamme d’entrée
  Jusqu’à 140 dB de gamme de données dynamique efficace
Gain
Voie A
Gain
Voie B
Source
Notes: En comparant la technique de mesure par wobulation à la mesure par FFT, on s’aperçoit que pour la wobulation, on traite une seule fréquence à la fois, ce qui implique un processus plus lent que la FFT qui mesure un groupe de fréquences simultanément.
D’un autre côté, l’analyseur par wobulation peut optimiser ses mesures pour chaque fréquence en ajustant la source et la gamme d’entrée afin de minimiser le rapport signal sur bruit. Ce type d’adaptation au système en cours de mesure peut étendre la gamme de données dynamique au-delà de 140 dB.

## Slide 20: Wobulation
Auto-résolution
  Wobulation optimisée : plus de temps à basses fréquences et moins à hautes fréquences
  Augmente la résolution en fréquence pour de grandes variations de la réponse
Applications
  Test de haut-parleur
  Test de téléphone cellulaire
  Caractérisation d’équipement électronique
Notes: Pour optimiser le temps de mesure global, lors d’une modulation sur une large gamme de fréquence, la bande passante de chaque ligne de fréquence peut être configurée pour être inversement proportionnelle à la fréquence. Ceci a pour effet d’utiliser plus de temps pour les basses fréquences et moins de temps pour les hautes fréquences.
Vous pouvez également optimiser le temps de wobulation pour les réponses bornées en configurant l’analyseur pour qu’il évite les fréquences où la réponse est à peu près constante et qu’il augmente la résolution lorsque la réponse change rapidement.
Les applications, comme le test de haut-parleur ou de téléphone cellulaire, qui nécessitent une réponse en fréquence mais qui ne peuvent pas utiliser une source bruitée, utilisent la wobulation. Pour ces applications, il est important d’analyser un système avec un spectre unique pour chaque fréquence.

## Slide 21: Comparaison des méthodes d’analyse fréquentielle
FFT
  Très rapide
  Échelle des fréquences linéaire
  Fondée sur la TFD
Octave
  Échelle des fréquences logarithmique
  Banc de filtres divisant le spectre en bandes
  Similitude avec l’oreille humaine dans le domaine fréquentiel
Wobulation
  Bonne gamme de données dynamique
  Source et analyseur pour chaque étape de fréquence
  Réponse lente
Notes: Analyse FFT
  L’analyse FFT est mieux adaptée aux applications requérant une réponse très rapide. Avec l’augmentation de la vitesse des processeurs, cette méthode d’analyse est devenue très rapide pour obtenir un spectre. Ce type d’analyse peut aussi être utilisé pour mesurer une réponse en fréquence (vibration, machine rotative). Ce type de réponse est généralement affiché sous forme de cascade (représentation type temps fréquence).
  L’analyse FFT est également adaptée aux phénomènes transitoires. Par exemple, pour obtenir la réponse en fréquence d’un marteau frappant un clou, cette méthode est très efficace. Typiquement la réponse impulsionnelle s’éteint rapidement. L’analyse FFT peut détecter toutes les fréquences de cette courte période.
Analyse d’octave
  L’analyse d’octave présente des similitudes avec le mode de perception de l’oreille humaine, ce qui la rend utile pour des applications liées aux tests auditifs, à l’analyse de la parole, aux tests acoustiques et à la mesure du bruit environnant. Comme l’oreille humaine, l’analyseur d’octave utilise une échelle logarithmique pour la réponse en fréquence. Chaque octave peut être divisée en plusieurs bandes comme 1/3, 1/12 ou 1/24 d’octave. Le signal du domaine temporel est passé à travers plusieurs filtres numériques définis par ces bandes et la mesure du niveau de puissance est prise dans chaque bande.

## Slide 22
Notes: Analyse par wobulation
  Les applications comme les tests de haut-parleur ou de téléphone cellulaire nécessitent un test pour chaque fréquence. Pour obtenir une réponse en fréquence du système, la source doit être modulée à toutes les fréquences au lieu de récupérer un spectre entier avec un signal couvrant tout le spectre de fréquence, comme une source de bruit par exemple. Avec la wobulation, un simple sinus est appliqué à l’entrée du système. Il est ensuite modulé pour couvrir la gamme de fréquence nécessaire. La sortie du système est mesurée en amplitude et en phase pour chaque fréquence. Avec ce mode, on obtient une meilleure gamme de données dynamique. Cette méthode est plus lente que l’analyse FFT, mais elle est nécessaire pour ces applications.

## Slide 23: Solutions National Instruments
Cartes instruments NI 4551 et NI 4552
  Processeur embarqué
  Largeur de bande de 95 kHz sans repliement
  90 dB de gamme de données dynamique
  Échantillonnage simultané
  Modes FFT et wobulation
  Logiciel d’analyse d’octave en supplément
Cartes NI 445x
  Traitement sur l’hôte
  Type de conditionnement du signal identique aux 455x
  Souplesse des outils d’analyse
Environnement de programmation puissant
  LabVIEW™, Measurement Studio™, Visual Basic, C/C++
Notes: Les cartes instruments NI 4551 et NI 4552 sont des analyseurs de signaux dynamiques pour bus PCI. Elles ont été conçues pour faire de la mesure de sons et de vibrations avec les mêmes performances qu’un analyseur classique. Ces instruments accomplissent en temps réel des analyses FFT, par octave ou par wobulation. Ils possèdent des filtres anti-repliement, utilisent un échantillonnage simultané avec des convertisseurs delta/sigma, ont une gamme de données dynamique de 90 dB et 32 lignes d’E/S numériques. La connexion au bus PCI permet de transférer les données de ces instruments à un PC plus rapidement qu’avec un analyseur classique.
Les cartes 44xx ont les mêmes caractéristiques que les cartes instruments NI 455x. Contrairement aux instruments NI 455x, elles ne possèdent pas de processeur embarqué. Pour analyser le domaine temporel en fréquence, il faut donc faire un post traitement sur l’ordinateur. Des outils comme le Sound & Vibration Toolset sont particulièrement bien adaptés à ce type de traitement. Les qualités d’échantillonnage de ces cartes ont déjà été mises à l’épreuve par Nortel Networks pour la mesure de qualité de phonie.
Les cartes instruments NI 455x peuvent être programmées avec le driver d’instrument NI-DSA sous LabVIEW, LabWindows™/CVI, Visual Basic et de nombreux environnements de programmation C/C++. Il est également possible d’utiliser le driver NI-DAQ, mais sans utiliser le processeur intégré.

## Slide 24: Sound & Vibration Toolset
Bibliothèque de VIs supplémentaires pour LabVIEW
Des VIs qui couvrent :
  Sonomètre
  Analyse par fraction d’octave
  Analyse du transitoire
Pour une meilleure utilisation des cartes NI 445x
Notes: Le Sound & Vibration Toolset est un supplément pour l’environnement de programmation LabVIEW. Ce kit vous offre des fonctions et des outils de visualisation pour l’analyse par fraction d’octave, la mesure de niveau sonore, l’analyse de fréquence, l’analyse du transitoire et l’étalonnage. Il est utilisé pour les cartes ou les instruments ne possédant pas de DSP intégré.