## Slide 1: Mesure de vibrations SCXI-1530 / 1531
Marc DJAOUI
Notes: L’objectif de cette présentation est d’élaborer les principes fondamentaux de la mesure de vibrations. Un exemple viendra illustré cela à la fin de cette présentation.
Les accéléromètres se caractérisent par leur diversité et leur sensibilité propres. Cependant ils mesurent tous des harmoniques et sont utilisés avec des analyses complexes. Bien utilisé, l'accéléromètre permet d'améliorer les mesures issues d'autres techniques, voire impossibles à obtenir différemment. En respectant les précautions d'usage, vous pouvez leur accorder toute votre confiance pour relever des données au sein de nombreux systèmes.

## Slide 2: Contenu
Principe et caractéristiques d’un accéléromètre
Choix d’un accéléromètre
Description et configuration du SCXI-1540
Documentation
Exemple
Notes: Dans un premier temps, une approche des principes de l’accéléromètre sera élaborée. Les caractéristiques et les performances du LVDT seront alors montrées. Ensuite, une présentation du nouveau module de conditionnement SCXI-1530/1531 sera faite. Un exemple mettant en œuvre un accéléromètre et un module SCXI-1530/1531 s’en suivra.

## Slide 3: Principe de l’accéléromètre actif
source de courant constant
ICP
Notes: Un accéléromètre typique ayant besoin d'une excitation en courant est présenté sur la figure ci-dessous. Ses composants principaux sont : - le boîtier de l'accéléromètre - une masse séismique libre et flottante - un cristal piézo-électrique entre le boîtier et la masse. Quand le système subit une accélération, le cristal est étiré ou comprimé. Cette contrainte sur le cristal induit une différence de charge entre ses surfaces. Cette différence de charge est détectée par un amplificateur sensible aux charges et est convertie en signal de tension. L'amplificateur est activé par une source constante de courant. Pendant que l'accélération du cristal change, l'impédance de sortie varie pour créer le signal de tension. Par conséquent, l'accéléromètre est excité et une simple lecture sur les 2 fils de sortie permet de connaître le résultat.

## Slide 4: Caractéristiques de l’accéléromètre actif
Sensibilité fixe (indépendante du signal d’excitation)
Nécessite un système de conditionnement
Inconvénients
Avantages
Moins sensible au bruit
Simple d’utilisation
Grande fiabilité
Notes: L’accéléromètre actif est moins sensible au bruit, il offre une grande fiabilité de mesure et il est relativement simple d’utilisation, on le mettra d’ailleurs en pratique à la fin de ces diapositives. Par contre, sa sensibilité est fixe, elle est indépendante du signal d’excitation. Il nécessite un système de conditionnement, d’où l’utilisation d’un module SCXI-1530 ou 1531.

## Slide 5: Accéléromètre
1D ou linéaire
3D (tri-axial)
Mesure d’accélération selon 1 axe
Mesure d’accélération selon 3 axes
3 sorties séparées
Notes: Il existe plusieurs sortes d’accéléromètres, notamment :
- 1D ou linéaire permettant de faire des mesures d’accélération selon 1 axe
- 3D ou tri-axial permettant de faire des mesures d’accélération selon les 3 axes.

## Slide 6: Choix d’un accéléromètre
Sensibilité
Ratio de la tension de sortie sur l’accélération en g
Donnée en mV/g
Tension de crête = sensibilité * gmax
La sensibilité du capteur doit être aussi large que possible
Accélération g
La gamme de mesure du capteur doit être plus grande que la gamme de mesure de l’application
Donnée en ± g
Notes: Différents critères sont importants pour le choix d'un accéléromètre.
Tout d'abord le choix de l'accélération g. Si cet indice est trop faible par rapport à l'application, l'accéléromètre pourrait fonctionner au-delà de ses limites et risquerait d'être endommagé. Si, en revanche, l'indice est trop élevé, l'accéléromètre perdrait en sensibilité sur des mesures précises.
Ensuite la sensibilité de l'accéléromètre. Les accéléromètres ont un niveau de sensibilité donné en millivolts/g. La tension de crête s'obtient en multipliant la sensibilité par l'indice g maximal. Il faut aussi, bien entendu, connaître la fréquence de résonance de l’accéléromètre.

## Slide 7: Choix d’un accéléromètre
Amplification
Amplifie le signal du capteur
Rejette le bruit de mode commun
Le gain dépend de la sensibilité de l’accéléromètre et de la force du signal.
Source de courant
Source d’alimentation de bonne qualité
Courant d’excitation compris entre 2 et 20 mA
La source doit permettre de faire travailler l’accéléromètre dans sa gamme complète.
Notes: Il faut également utiliser une source d'alimentation de bonne qualité pour exciter l'accéléromètre. Elle doit également permettre de faire travailler l’accéléromètre dans sa gamme complète.
Il faut savoir que de nombreux accéléromètres travaillent avec un courant d’excitation compris entre 2 et 20 mA.
L’amplification est nécessaire, elle permet d’augmenter le signal afin d’avoir un rapport signal sur bruit convenable, de rejeter le bruit de mode commun. Le gain va bien évidemment dépendre de la sensibilité du capteur ainsi que de la force du signal

## Slide 8: Choix d’un accéléromètre
Fréquence de résonance
Fréquence à laquelle l’accéléromètre entre en résonance
La fréquence de résonance du capteur doit être plus haute que les mesures du système
Donnée en kHz
Filtre passe-bas
Réduit les bruits dans le système
Filtre : Elliptique, Butterworth, Bessel
Pour les échantillonnages lents et dans un environnement bruité, choisir un ordre de filtre élevé
Notes: L'élément à prendre compte par la suite dépend de l'application. Il s'agit du type de filtre anti-repliement : dans le cas d'une réponse basse dans la bande passante, il est préférable d'utiliser un filtre de Butterworth. Dans le cas où l'on veut recueillir des informations de phase, telles que la cause ou l'effet d'une vibration, il faudra alors utiliser un filtre de Bessel. Si enfin le système observe simplement le contenu général d'une vibration ou qu'il opère dans un environnement bruité, alors un filtre elliptique de Chebyshev sera utile.
Le nombre de pôles du filtre détermine le degré de sur-échantillonnage nécessaire pour un signal sans repliement.

## Slide 9: SCXI-1530/1531 : description
Module de 4 ou 8 voies pour les applications de son et de vibration avec accéléromètre
Résultats en volts
Gain : 1, 10 ou 100
Source d’excitation ICP : 4 mA compatible 24 V
Notes: Les modules ICP (Integrated Circuit Piezoelectric), SCXI-1530 et SCXI-1531 sont respectivement des modules d'entrées de 4 et 8 voies pour les applications de son et de vibration avec accéléromètres. Les résultats obtenus vont être en volts. Pour obtenir l’accélération en g, il faut diviser la tension de sortie par la sensibilité.
L'amplificateur propose des gains compris entre 1 et 100. Il s’agit d’ajuster le gain à la gamme d’entrée. Sachant que :
gamme d’entrée = sensibilité * gamme de mesure
Si la gamme d’entrée est trop grande, il faut choisir un accéléromètre avec une plus petite sensibilité.
La source d'excitation ICP est une source de courant 4 mA compatible 24 V. Par programmation, vous pouvez désactiver cette source d'excitation. Ceci est très utile lors de la mesure de bruit de fond ou lors de l'utilisation des entrées pour des signaux non ICP.

## Slide 10: SCXI-1530/1531 : description
Filtre de Bessel du 4éme ordre
Fréquence de coupure : 2.5, 5.0 , 10 ou 20 kHz
Échantillonnage simultané (SSH)
Connecteurs BNC en face-avant
Notes: Le filtre de Bessel du 4ème ordre maintient la phase entre les signaux tout en supprimant le bruit indésirable. La gamme de fréquences de coupure des filtres varie entre 2,5 et 20 kHz. Ces modules offrent un échantillonnage simultané, primordial pour les applications de vibrations. Enfin, ces modules présentent des connecteurs BNC en face-avant, afin de vous faciliter la connexion et la déconnexion de vos signaux sur le module. Les modules SCXI-1530/1531 incluent en outre un circuit d'étalonnage embarqué pour l'auto-étalonnage.

## Slide 11: SCXI-1530/1531 : description
Le gain, la source d’excitation ICP et la fréquence de coupure sont configurables par voie
Adressage des voies dans un ordre quelconque
Measurement & Automation Explorer
NI-DAQ 6.7 minimum
Notes: Chaque voie possède un amplificateur, un filtre et une source d'excitation ICP programmables séparément pour la mesure de vos accélérations.
Le SCXI-1530/1531 se configure très facilement avec Measurement & Automation Explorer. Il permet de plus un adressage des voies dans un ordre quelconque. L'installation du module est classique, elle nécessite cependant la version 6.7 de NI-DAQ ou une version plus récente.

## Slide 12: SCXI-1530/1531 : documentation
ni.com/france : notes d’applications
ni.com : exemples LV / CVI, notes d’applications, bases de données, manuels…
Notes: Nous accordons un soin particulier à la communication sur Internet. La richesse de notre site le prouve ! Vous y trouverez régulièrement de nouveaux articles techniques, des notes d’applications, des astuces…
Ce site, ni.com/france, tout en français, est très intéressant pour tous ceux qui développent des applications de test, mesure et automatisation sur PC. N’hésitez pas, ajoutez-le à vos favoris et utilisez son moteur de recherche pour retrouver rapidement les articles qui correspondent le mieux à vos préoccupations du moment.

## Slide 13: DÉMONSTRATION
DÉMO
Prix : 12400 FHT Prix : 19400 FHT
SCXI–1530
SCXI–1531
Notes: Grâce au SCXI-1530/1531, il est maintenant relativement aisé de faire des mesures de vibrations avec des accéléromètres. Ce module offre toutes les spécificités requises pour cela. Les résultats étant directement affichés sur ordinateur, leurs traitements aussi bien en termes d'analyse que de stockage en sont grandement facilités et permettent d'accéder à tous les avantages liés au PC, comme par exemple la communication par réseaux...

## Slide 14: Mesure de déplacement SCXI-1540
L. GOYET, SENSOREX M. DJAOUI, NATIONAL INSTRUMENTS
Notes: L’objectif de cette présentation est d’élaborer les principes de base de la mesure de déplacement. M. Goyet de la société SENSOREX, spécialisé dans les capteurs de mesure, présentera les capteurs LVDT. M. DJAOUI, société NATIONAL INSTRUMENTS France, parlera du module de conditionnement SCXI-1540. Un exemple viendra illustrer cela à la fin de cette présentation.

## Slide 15: Contenu
Principe et caractéristiques du capteur LVDT
Performances du LVDT
Description et configuration du SCXI-1540
Documentation
Exemple
Notes: Dans un premier temps, une approche des principes du capteur LVDT sera élaborée. Les caractéristiques et les performances du LVDT seront alors montrées. Ensuite, une présentation sera faite du nouveau module de conditionnement SCXI-1540. Un exemple mettant en œuvre un LVDT et un module SCXI-1540 s’en suivra. Au cours de cette présentation seront exposées les techniques permettant d’obtenir des mesures précises, en utilisant au mieux les capteurs par rapport à l’application souhaitée, le traitement du signal approprié…

## Slide 16: Principe du LVDT
Tension d’excitation primaire
3
3
1
1
Signal secondaire
(E out)
2
2
Notes: Un LVDT (capteur de déplacement linéaire) est un transformateur qui fournit une tension proportionnelle au déplacement d’un noyau ferro-magnétique (équipage mobile). Il est composé d’un bobinage primaire alimenté par un signal alternatif et de 2 bobinages secondaires connectés en série et en opposition de phase. Le noyau canalise le flux et génère des tensions dans les 2 secondaires. Ainsi, à la position zéro, les 2 tensions engendrées s’annulent et plus le noyau se déplace vers les extrémités du capteur, plus cette différence augmente.

## Slide 17: Caractéristiques du LVDT
Fiabilité (MTBF de plusieurs millions d’heures)
Résolution infinie
Excellente répétabilité / absence d’hystérésis
Adapté aux ambiances sévères (température, pression, radiations…)
Intégration aisée
Avantages
Contrainte
Nécessite un système de conditionnement
Notes: L’absence de contact entre bobinage et équipage mobile permet au capteur d’avoir une durée de vie quasi illimitée et une fiabilité exceptionnelle. Ces critères permettent des utilisations en fatigue ainsi que dans des domaines sévères et exigeants.
De par son principe (phénomène inductif), le LVDT est parfaitement répétitif et sa résolution est limitée uniquement par son électronique de traitement.
Sa forme cylindrique et sa taille réduite permettent de l’intégrer facilement dans des systèmes où la place est comptée.

## Slide 18: Éléments dimensionnants
Tension et fréquence d’excitation (10 Veff max. / 400 à 15000 Hz
Sensibilité : U sec./ (U prim. * course) exprimée en mV/Vxmm
Erreur de linéarité (0,1 à 0,5 % PE )
Résiduelle (tension au zéro)
Impédance primaire
Électriquement
Mécaniquement
Course électrique (+/- 200 mm max.)
Tenue à l’environnement (pression, température…)
Interface (fixation, raccordement électrique …)
Notes: Le LVDT est défini par sa course mécanique et électrique liée à l’amplitude du déplacement à mesurer. Ses performances sont liées à la fréquence et à la tension d’excitation pour lesquelles il a été spécifié.
Sa sensibilité déterminera le gain nécessaire à appliquer au démodulateur pour obtenir le signal DC souhaité. Sa précision à température ambiante est déterminée essentiellement par sa dispersion de sensibilité et son erreur de linéarité.

## Slide 19: Performances du LVDT
Mode différentiel
(V1-V2)
Précision tout environnement
Au zéro
À +/- course Max
Précision à temp. ambiante
Au zéro
À +/- course Max
Mode ratiométrique
(V1-V2) / ( V1 + V2)
0,25 % PE
1 % PE
0,3 à 0,4 % PE
3 à 4 % PE
0,25 % PE
0,5 % PE
0,3 à 0,4 % PE
1 % PE
Notes: Afin d’accroître ses performances, le LVDT peut être utilisé en mode ratiométrique (rapport de la différence des tensions secondaires et de la somme de ces tensions). Ce type d’exploitation permet de minimiser l’influence de l’environnement (température, alimentation…) mais nécessite l’utilisation d’un capteur 5 ou 6 fils (secondaires indépendants).

## Slide 20: SCXI-1540 : description
Module de 8 voies pour LVDT, RVDT et résolveur
Connexion de LVDT 4 ou 5 fils
Synchronisation du nombre de voies souhaité
Fréquence de balayage 333 Kéch./s par voie
Notes: Le module SCXI-1540 va faire l'interface avec votre capteur de déplacement (LVDT, RVDT et résolveur). Il possède huit voies et peut facilement accepter une connexion pour LVDT 4 ou 5 fils. Il admet, de plus, une fréquence de balayage de 333 Kéch./s, soit 3 µs par voie. La possibilité de synchroniser l’excitation de multiples voies permet d'éviter la diaphonie entre les signaux d'excitation.

## Slide 21: SCXI-1540 : description
Niveau d’excitation : 1 ou 3 Vrms
Fréquence d’excitation : 2,5 ; 3,3 ; 5,0 ou 10 KHz
Gain : de 0,8X à 25X
Niveau d’entrée de 0,05 à 6 Vrms
Notes: L'excitation est de 1 Veff ou 3 Veff à une fréquence de 2500 Hz, 3300 Hz, 5000 Hz et 10000 Hz. Le gain est variable (de 0,8 à 25).
Le gain : Le calcul du gain peut se faire par la formule suivante :
Veff = excitation * sensibilité * déplacement du capteur Le niveau d'excitation : Le niveau d'excitation peut être mis à 1 ou à 3Veff . La configuration la plus élevée est recommandée dans toutes les applications excepté celles où l'impédance est inférieure à 95 W ou celles où le constructeur du capteur recommande un niveau d'excitation bas. La fréquence d'excitation : Il faut choisir la fréquence la plus proche de celle indiquée par le constructeur du capteur. La sensibilité du capteur peut changer considérablement par rapport à la valeur indiquée si une autre fréquence d'excitation est utilisée. Il est important de préciser que les LVDT peuvent fonctionner à d'autres amplitudes et fréquences d'excitation que celles préconisées par le constructeur. Un LVDT est un dispositif ratiométrique : le signal de sortie est proportionnel au signal d'excitation. Donc pour une tension d'excitation inférieure à celle préconisée par le constructeur, il est possible d'obtenir une plage de sortie encore linéaire. De même, une fréquence différente peut être utilisée, mais il faut s'attendre en retour à ce que la sensibilité change.

## Slide 22: SCXI-1540 : description
Le gain, le niveau d’excitation, la fréquence d’excitation et le mode de connexion sont configurables par voie
Adressage des voies dans un ordre quelconque
Measurement & Automation Explorer
NI-DAQ 6.7 minimum
Notes: Le gain, le niveau d’excitation, la fréquence d’excitation et le mode de connexion sont configurables par voies.
Le SCXI-1540 se configure très facilement avec Measurement & Automation Explorer. Il permet de plus un adressage des voies dans un ordre quelconque. L'installation du module est classique, elle nécessite cependant la version 6.7 de NI-DAQ ou une version plus récente.

## Slide 23: SCXI-1540 : documentation
ni.com/france : note d’application
ni.com : exemples LV / CVI, note d’application, bases de données, manuels…
sensorex.fr : capteurs
Notes: Nous accordons un soin particulier à la communication sur Internet. La richesse de notre site le prouve ! Vous y trouverez régulièrement de nouveaux articles techniques, des notes d’applications, des astuces…
Ce site, ni.com/france, tout en français est un très intéressant pour tous ceux qui développent des applications de test, mesure et automatisation sur PC. N’hésitez pas, ajoutez-le à vos favoris et utilisez son moteur de recherche pour retrouver rapidement les articles qui correspondent le mieux à vos préoccupations du moment.
Les différents sites listés vous permettrons de découvrir des notes d’applications en français ou en anglais sur les capteurs LVDT ainsi que sur le système de conditionnement SCXI-1540.

## Slide 24: DÉMO SCXI-1540
Prix : 11800 FHT
Module SCXI–1540 :
DÉMO
Notes: Grâce au SCXI-1540, il est maintenant relativement aisé de faire des mesures de déplacement ou de rotation avec des capteurs LVDT, RVDT ou résolveur. Ce module offre toutes les spécificités requises pour cela. Les résultats étant directement affichés sur ordinateur, leur traitement aussi bien en termes d'analyse que de stockage en est grandement facilité et permet d'accéder à tous les avantages liés au PC, comme par exemple la communication par réseaux...