## Slide 1: Les nouveaux matériels d’acquisition de données
NIDays 2003 pierre.inisan@ni.com
Notes: L'acquisition de données reste chez National Instruments une gamme phare de produits. L'objectif de cette présentation est de faire le point sur cette famille qui représente une partie importante du catalogue NI. Nous insisterons sur les nouveautés matérielles de l'années 2002 et ferons d'abord quelques rappels techniques et de terminologie.

## Slide 2: L’acquisition de données sur PC ?
Prise de mesures… et interaction avec l’application
(Entrées et sorties, analogiques ou numériques)
Capteurs (et actionneurs)
Notes: Le terme "acquisition de données" est aujourd’hui couramment utilisé par les ingénieurs et techniciens. Il peut pourtant porter à confusion.
L’acquisition de données consiste à recueillir des informations sur des grandeurs physiques extérieures, mais elle se limite rarement à cela. La plupart du temps, elle nécessite une interaction, telle qu’un contrôle, avec le système physique mesuré.
Cette interaction est aussi prise en charge par le système d’acquisition de données qui doit donc savoir générer des signaux.
Il est à noter que les signaux mesurés et générés peuvent être analogiques ou numériques.
"Sur PC" signifie que le système d’acquisition est principalement composé d’un ordinateur, le plus souvent un PC. Outre les deux notions "d’acquisition" et de "contrôle/génération ", l’utilisation du PC offre des possibilités très variées. L’ordinateur devient le cœur du système d’acquisition de données car c’est le logiciel qui définit les fonctions du système. Le logiciel va ainsi être chargé du paramétrage de l’acquisition de données, du rapatriement des données, de leur analyse, etc.
Le matériel, tel qu’une carte d’acquisition de données et un système de conditionnement, reste cependant très important car c’est lui qui définit les limites physiques des opérations d’entrée/sortie (ex. : vitesse d’échantillonnage, résolution, nature des signaux, gamme d’entrée…).

## Slide 3: Les formats matériels
PCI
PXI
PCMCIA
Cartes
Boîtiers externes
USB ou IEEE 1394
(FireWire)
Notes: Le terme de "carte" d’acquisition correspond au format matériel le plus courant des systèmes d’acquisition de données sur PC. Il s’agit d’un format de carte électronique qui va pouvoir être placée directement au sein de l’ordinateur.
Il existe cependant un autre format particulièrement intéressant et qui va permettre de positionner un système d’acquisition de données à l’extérieur de l’ordinateur, il s’agit des boîtiers externes. La communication des données numériques avec l’ordinateur se fera alors par des bus USB ou IEEE 1394 (FireWire). Le taux de transfert de l’USB est de 12 Mo/s alors que celui de l’IEEE 1394 est de 400 Mo/s.
Si vous optez pour une "carte" d’acquisition vous disposerez de plusieurs formats suivant le type d’ordinateur utilisé :
PCI : Les cartes DAQ au format PCI s’insèrent dans les PC de bureau, ou "durcis", pour la plupart équipés de deux à cinq emplacements.
Le PCI est un bus de communication développé par Intel et qui est aujourd’hui le bus standard des cartes pour PC.
Ce bus autorise un taux de transfert théorique de 133 Mo/s entre les cartes et la mémoire de l’ordinateur.
PXI : Le PXI est lui un standard conçu tout particulièrement pour les applications de test de mesure et d’automatisation.
Ce format utilise le bus de communication PCI mais apporte des avantages qui seront détaillés plus loin dans ce séminaire.
PCMCIA : Ce format d’une taille extrêmement réduite, dit « carte de crédit », peut s’insérer dans la majorité des PC portables du marché.
Le taux de transfert entre la carte et le PC est ici limité à 20 Mo/s

## Slide 4: “Prêt-à-mesurer” avec la famille DAQ
Qualité de mesure
Faible bruit <20 µV
Gammes d’entrée mV20 V
erreurs non linéaires réduites
Certificat d’étalonnage NIST
Auto-étalonnage
Variété des options de conditionnement…
Intégration logicielle
Support des principaux environnements de développement
Synchronisation par RTSI ou PXI
VIs DAQ
Type de données Waveform
+ de 40 produits DAQ, 1 API
Des outils d’analyse puissants
Un utilitaire de configuration et de test gratuit…
Notes: Comme nous venons de le voir, un système de mesure sur PC est constitué d’un ensemble logiciel et matériel. Chacun de ces deux aspects doit être étudié avec attention avant d’investir dans une solution.
National Instruments propose une offre de produit d’acquisition de données de qualité, simple d’utilisation, avec de nombreuses fonctionnalités.
Cette famille de produits appelée "DAQ" a pour objectif de permettre à chacun de mettre en œuvre rapidement des solutions performantes.
En ce qui concerne l’aspect matériel, la qualité des mesures est souvent le point qui fait la différence.
Du logiciel va dépendre la simplicité d’utilisation et la variété des fonctionnalités mises à disposition.
En quelques minutes, avec les cartes DAQ, vous êtes déjà "prêt-à-mesurer".

## Slide 5: Le driver NI-DAQ
NI-DAQ
DAQ
Une famille de produits fonctionnant avec un driver unique et gratuit : NI-DAQ
Interchangeabilité du matériel sans recompilation du logiciel
Une API simple (C, Visual Basic, LabVIEW) offrant le choix de plusieurs niveaux de programmation
Une compatibilité ascendante des versions (mises à jour régulières sur www.ni.com/download)
Gestion des entrées/sorties numériques, analogiques et de comptage
Gestion du transfert des données vers le PC, des synchronisations inter-cartes et du conditionnement du signal
Rend possible l’accès au périphérique DAQ à partir d’un autre PC connecté au réseau
Notes: Le point commun majeur entre les périphériques DAQ est le logiciel. En effet, le dialogue entre le matériel et les applications logicielles se fait ici au travers d’une interface logicielle unique pour tous les matériels : le driver NI-DAQ.
NI-DAQ est le driver logiciel qui supporte de manière homogène tous les périphériques DAQ National Instruments. Il est fourni gratuitement avec chaque carte et isole le développeur de la programmation par registres.
Sur plate-forme PC, c'est une DLL qui est chargée de traduire les ordres en commandes de bas niveau directement compréhensibles par la carte d'acquisition
L'API que NI-DAQ met à la disposition des ingénieurs et scientifiques est simple, homogène et constante dans le temps. Elle permet entre autres de piloter différents modèles de cartes avec le même programme sans avoir à recompiler quoi que ce soit. NI-DAQ contient des fonctions pour les E/S, la gestion des buffers, des ressources et des données. De plus, NI-DAQ est disponible sur différentes plates-formes et assure donc une portabilité aisée. En terme de développement, NI-DAQ est le produit le plus complexe de National Instruments et celui qui possède la plus grosse équipe de développement.
Ce driver prend également en charge la gestion du transfert des données vers la mémoire de l’ordinateur par scrutation, interruption et/ou DMA et la gestion du Bus Master dans le cas des cartes PCI.

## Slide 6
Notes: Des améliorations régulières du driver NI-DAQ donnent lieu à des mises à jour disponibles gratuitement sur le Web.
Il est important de noter la compatibilité ascendante entre toutes ces versions. Ainsi d’anciens programmes d’acquisition de données fonctionnent parfaitement avec la dernière version de NI-DAQ.
Enfin, le support du pilotage des périphériques d'acquisition au travers du réseau par NI-DAQ permettra d'utiliser la même application (pas de recompilation) pour acquérir des données via une carte dans une machine distante ou bien de permettre à d'autres utilisateurs de faire des acquisitions via la carte installée sur la machine.

## Slide 7: Measurement & Automation Explorer
Un utilitaire unique et gratuit pour la configuration et le test du matériel
Des fonctions d’appellation et de mise à l’échelle des voies
NI-DAQ
Notes: Pour faciliter encore la mise en œuvre de vos applications, National Instruments propose gratuitement un utilitaire de configuration et de test : Measurement and Automation Explorer (MAX).
Quel que soit le matériel DAQ National Instruments que vous employez, MAX sera le premier outil à utiliser avant de passer au développement de votre application. C’est aussi l’outil à mettre en œuvre pour déterminer rapidement l’origine d’un problème matériel.
Une autre fonction particulièrement intéressante de MAX est la création de "voies virtuelles".
Une voie virtuelle correspond à une voie de mesure nommée suivant son utilisation (ex. : "température four", "pression extérieure"…). Cette voie virtuelle peut être paramétrée de manière à fournir directement des informations sur la grandeur physique mesurée. La mise à l’échelle de nombreux types de capteurs est prévue par MAX (courbes tension/température, compensation de soudure froide pour les thermocouples, etc.).
Une fois la voie virtuelle configurée, elle peut être testée instantanément puis appelée par un programme qui récupèrera alors des mesures prêtes-à-l’emploi.
L’utilisation de MAX est extrêmement simple grâce à des menus de configuration intuitifs et conviviaux.

## Slide 8: La famille DAQ
Série E multifonctions
Série S multifonctions (SMIO)
Cartes multifonctions basiques
Cartes temps réel (DAQ RT)
Cartes compteur/timer
Entrées/sorties numériques
Génération analogique
Conditionnement du signal
Notes: La famille des périphériques DAQ peut être découpée en plusieurs sous-familles qui se distinguent par leurs fonctionnalités matérielles.
Nous allons faire un bref rappel de ces différences et détailler les nouveaux produits.

## Slide 9: Série E multifonctions
De nombreux modèles DAQ multifonctions hautes performances
De 16 à 64 entrées analogiques (en mode commun)
Échantillonnage jusqu’à 1,25 Méch./s
Résolution de 12 ou 16 bits
Jusqu’à 2 sorties analogiques
8 lignes numériques
2 compteurs 24 bits
Notes: Les périphériques DAQ de la série E sont des matériels d’acquisition de données multifonctions hautes performances. C’est la série de matériel DAQ qui comporte le plus large choix de modèles. Ces modèles diffèrent principalement par leur format (cartes ou boîtiers externes), leur vitesse d’échantillonnage maximale (de 100 Kéch./s à 1,25 Méch./s) et leur résolution (12 ou 16 bits).
Ces périphériques "à tout faire" autorisent une grande souplesse d’utilisation et facilitent l’évolution future des fonctionnalités des applications.

## Slide 10: Nouveau modèle de boîtier portable DAQ
DAQPad-6052E
16 entrées analogiques 333 Kéch./s, 16 bits
2 sorties analogiques, 8 E/S numériques,
2 compteurs 24 bits, déclenchement analogique
FireWire IEEE 1394
page200
Notes: Le DAQPad-6052E est un nouveau boîtier d’acquisition de données 16 bits de la série E. Ce périphérique offre les mêmes fonctionnalités qu’une carte PCI ou PXI-6052E, mais il communique avec le PC par une liaison IEEE-1394, également appelée FireWire.
L’intérêt de ce modèle réside dans sa portabilité, son taux de transfert associé au bus IEEE-1394 (400 Mbits/s), et la possibilité de le connecter "à chaud".
De la taille d’un PC portable, le DAQPad-6052E convient par exemple aux tests embarqués à bord de véhicules mais aussi aux applications où il faut facilement se reconnecter (ex. : plusieurs PC et utilisateurs d’une même application de mesure/contrôle, reconnexion fréquente à partir d’un PC utilisé sur d’autres sites…).
Il est important de noter que le DAQPad-6052E utilise lui aussi l’interface logicielle NI-DAQ. Le DAQPad-6052E se configure ainsi sous MAX et se programme de la même manière qu’une carte d’acquisition classique. Les applications logicielles développées pour les cartes fonctionneront donc directement avec ce boîtier. Plusieurs boîtiers DAQPad-6052E peuvent aussi être synchronisés entre eux de manière matérielle, aussi simplement que pour les cartes.
Deux modèles de DAQPad-6052E sont disponibles selon le type de connectique souhaité. Un modèle est équipé de connecteurs BNC, l’autre d’un connecteur 68 broches.
Notez qu’il existe d’autres boîtiers externes d’acquisition de données, présentés à la page 215 du catalogue NI 2003.

## Slide 11: Nouveau modèle de carte DAQ PCMCIA
DAQCard-6036E
16 entrées analogiques 200 Kéch./s, 16 bits
2 sorties analogiques 16 bits, 8 E/S numériques
2 compteurs 24 bits
page203
Notes: La carte DAQCard-6036E est une nouvelle carte d’acquisition 16 bits, au format PCMCIA, dédiée à une utilisation avec les PC portables. Ce format extrêmement réduit de type "carte de crédit" est aujourd’hui un standard compatible avec la quasi-totalité des ordinateurs portables du marché. Cette carte s’insère donc dans un "slot" (emplacement) PCMCIA au même titre qu’une carte modem ou réseau.
Encore une fois, l’interfaçage logiciel de la carte est strictement identique à celui de n’importe quel autre périphérique DAQ.
Ce type de carte se révèle particulièrement intéressant en termes de gain de place et de portabilité. Il s’agit par exemple du format idéal pour des applications de terrain où il faut transporter facilement le PC et le système d’acquisition de données.
D’autres DAQCards sont proposées par National Instruments et présentées à la page 215 du catalogue.

## Slide 12: Série S multifonctions (SMIO)
Pour des échantillonnages simultanés sur 2, 3 ou 4 voies
Échantillonnage jusqu’à 10 Méch./s
Résolution de 12 bits
Gain indépendant pour chaque voie
8 entrées/sorties numériques
2 sorties analogiques à 4 MHz
Ex. d’application : étude de déphasages
Notes: Les cartes de la série NI 611x sont des cartes à échantillonnage simultané capables d’échantillonner jusqu’à 4 voies analogiques simultanément à 10 Méch./s, avec une résolution de 12 bits.
Chacune de ces voies peut être configurée avec un gain différent et mesurer des tensions jusqu’à 42 V.
Ces cartes sont aussi équipées de sorties analogiques et de lignes numériques.
L’échantillonnage simultané s’avère particulièrement utile lors de l’étude de déphasages entre signaux haute fréquence.

## Slide 13: Nouvelle carte SMIO
PCI-6115
page196
Échantillonnage simultané sur 4 voies à 10 Méch./s
Résolution de 12 bits et gamme d’entrée jusqu’à +/- 42 V
Mémoire embarquée de 32 ou 64 Méch.
1 filtre anti-repliement programmable par voie
2 sorties analogiques 12 bits à 4 MHz
8 E/S numériques rapides (10 Mmots/s)
2 compteurs 24 bits
Format PCI !
Notes: La carte NI 6115 est désormais disponible au format PCI. Cette carte de haute technologie permet l’acquisition simultanée sur 4 voies à 10 Méch./s, avec 12 bits de résolution. Sa mémoire embarquée, jusqu’à 64 Méch., autorise par exemple l’acquisition et l’enregistrement de signaux rapides sur de plus longues durées, ou bien la génération de formes d’ondes.
Chacune des 4 voies est équipée d’un filtre anti-repliement configurable individuellement, par programme. Le couplage AC ou DC est aussi paramétrable par logiciel de manière à augmenter la résolution.

## Slide 14: La nouvelle famille des cartes multifonctions basiques
PCI-6013 et PCI-6014
16 entrées analogiques, 200 Kéch./s, 16 bits
Fonctionnalités basiques pour applications simples et OEM (pas de RTSI, pas de déclenchement analogique, non compatible SCXI)
Jusqu’à 2 sorties analogiques 16 bits, 8 E/S numériques, 2 compteurs 24 bits, déclenchement numérique
à partir de 570 €
page196
Notes: La nouvelle famille des cartes multifonctions basiques offre désormais une alternative économique pour certaines applications d’acquisition de données nécessitant une haute résolution. En effet, cette famille de cartes 16 bits bénéficie du meilleur de la technologie National Instruments et dispose des fonctionnalités les plus souvent demandées. Ainsi l’architecture et les composants utilisés pour cette famille sont identiques à ceux des cartes DAQ les plus performantes mais, contrairement à celles-ci, il n’est pas possible de les synchroniser de manière matérielle (bus RTSI). Notons aussi qu’il n’y a pas de déclenchement analogique (déclenchement de l’acquisition par le dépassement d’un niveau analogique d’un signal d’entrée), ni de compatibilité avec les systèmes de conditionnement du signal SCXI.
Les cartes de la familles 601x sont bien des cartes multifonctions avec 8 lignes numériques et 2 compteurs de 24 bits. La PCI-6014 est aussi équipée de 2 sorties analogiques 16 bits.
Cette nouvelle famille de carte est particulièrement adaptée pour des systèmes à dupliquer tels que les applications OEM utilisant d’autres systèmes d’exploitation que Windows (grâce au Measurement Hardware DDK : page 187 du catalogue NI 2003).

## Slide 15: Les cartes temps réel (DAQ RT)
2. Carte processeur
1. Carte DAQ
Ex. d’application : régulation PID
2 formats : PXI et PCI
Notes: Les cartes DAQ de la série RT permettent de concevoir des applications déterministes et fiables dites "temps réel". Ces cartes sont en effet équipées d’un processeur indépendant et d’un système d’exploitation temps réel. Avec LabVIEW Real-Time, il est alors possible de télécharger un programme LabVIEW sur la carte et de bénéficier des performances du système autonome. L’application continuera à fonctionner même en cas de problème de l’ordinateur, et la communication sera rétablie dès que possible avec l’interface graphique sous Windows.
Il existe trois modèles différents de cartes DAQ RT :
7030/6040E : carte DAQ multifonctions avec entrées analogiques 12 bits à 500 Kéch./s
7030/6030E : carte DAQ multifonctions, avec entrées analogiques 16 bits à 100 Kéch./s
7030/6533 : carte numérique haute vitesse 32 voies.
Une application classique des cartes DAQ RT est la régulation. En effet, il devient très simple de définir une boucle de régulation sous LabVIEW Real-Time (Ex. : boucle PID), puis de l’exécuter de manière déterministe et fiable sur une carte DAQ RT.

## Slide 16: Les cartes compteur/timer
Mesure de temps, comptage, suivi de position et de vitesse
4 ou 8 compteurs
Taille des compteurs : 32 bits
Fréquence de comptage max. : 80 MHz
Entrées TTL/CMOS
Lecture de codeurs en quadrature
Génération de trains d’impulsions
Notes: Les cartes compteurs/timers ont des utilisations très variées telles que la mesure de fréquence, le comptage d’événements, la datation, la mesure de période ou la mesure de largeur d’impulsion.
La mesure de position par l’intermédiaire de codeurs en quadrature est une autre application courante.
Ces cartes s’utilisent aussi pour la génération de trains d’impulsions

## Slide 17: Les cartes numériques
Uniquement des signaux numériques
Jusqu’à 96 lignes par carte
Niveau logique de 5 V à 60 V
Jusqu’à 80 Mo/s
Jusqu’à 64 Mo de mémoire embarquée
Modes patterns, handshaking, messaging...
Fonctionne avec le driver NI-DAQ
Ex. d’application : test logique de composants électroniques
Notes: Si votre application ne nécessite que des entrées/sorties numériques, plusieurs cartes National Instruments peuvent convenir. Dans le cas où la rapidité des entrées/sorties est primordiale, des cartes permettent des opérations bufférisées, l’enregistrement continu sur disque et la gestion de plusieurs protocoles de handshaking. D’autres cartes seront plus adaptées si vous recherchez à isoler votre système ou à utiliser des niveaux logiques particuliers (ex. : 0-60 V).
La gestion d’entrées/sorties numériques haute vitesse est utilisée pour le test logique de composants électroniques ou d’équipement de télécommunications, ou bien pour la communication numérique parallèle.

## Slide 18: Génération analogique
Pour la génération de tensions ou de courants
Jusqu’à 32 lignes par carte
Jusqu’à 16 bits de résolution
Jusqu’à 1 MHz de rafraîchissement
Jusqu’à 8 E/S numériques et 2 compteurs 24 bits à 20 MHz
Niveau max. +/-10 V ou 20 mA
Ex. d’application : excitation DC d’un circuit à mesurer
Notes: Certains périphériques DAQ sont spécialisés dans la génération de signaux analogiques. Les applications sont variées et vont de la simple génération d’un niveau de tension statique à la génération d’une forme d’ondes complexe. Le niveau de tension généré et limité à +/- 10 V et à 20 mA pour les cartes capables de travailler en courant.

## Slide 19: Les nouvelles cartes de génération analogique
PCI-6731 et PXI/PCI-6733
4 ou 8 sorties analogiques, 16 bits
Rafraîchissement max. de 1 MHz/voie
8 lignes numériques rapides
2 compteurs 24 bits, déclenchement numérique
Page 366
Notes: Les nouvelles cartes NI 673x sont des cartes de génération analogique rapide haute résolution.
Les 4 ou 8 voies analogiques 16 bits de ces cartes peuvent ainsi être rafraîchies chacune à 1 MHz.
Le modèle NI 6731 est disponible au format PCI et dispose de 4 voies alors que la version NI 6733 en dispose de 8 et existe aussi en PXI.
Remarquons que les 8 lignes numériques de ces cartes sont utilisables de manière statique mais aussi en mode acquisition/génération rapide de patterns.

## Slide 20: Le conditionnement du signal
Modules
Châssis
SCXI
SCC
nombre de voies !
Prix !
NI-DAQ
100% supportés
c
c
Notes: Un étage de conditionnement du signal est souvent nécessaire en complément d’un périphérique d’acquisition de données.
De nombreux points doivent alors être vérifiés avant d’opter pour telle ou telle solution de conditionnement du signal du marché (compatibilité mécanique et électrique).
Ensuite, la modularité, la facilité de maintenance, la précision et la variété des options offertes sont à étudier avant de faire un choix.
En bref, le conditionnement du signal n’est pas à négliger et se révèle même souvent la partie la plus difficile à choisir dans une solution d’acquisition de données.
Avec les options de conditionnement National Instruments vous êtes assurés d’une entière compatibilité avec les cartes mais aussi d’un support logiciel du conditionnement du signal (ex. : configuration et test avec MAX, gestion par le driver NI-DAQ).
Retenez que National Instruments propose deux grandes familles de produits pour le conditionnement du signal : le SCXI et le SCC.
SCXI
Le SCXI (Signal Conditionning eXtension for Instrumentation) correspond à la solution la plus performante, souple et modulaire. Elle sera principalement utilisée lorsque l'on désire conditionner plus d’une dizaine de voies. En effet, un principe de multiplexage interne au SCXI permet de conditionner jusqu’à plusieurs milliers de voies de mesure.
SCC
Quand le nombre de voies à conditionner ne dépasse pas le nombre d’entrées de la carte DAQ, le conditionnement SCC est le plus adapté.
Son format réduit le rend aussi intéressant pour des applications dites "portables".

## Slide 21: Les nouveautés SCC
SCC-RLY01 - 1 voie relais SPDT, commutation de signaux jusqu’à 5 A, 30 Vdc ou 250 Vac
SCC-RTD – 2 entrées pour les capteurs RTD 2, 3 ou 4 fils (Pt 100 ohms)
SCC-ICP01 – 1 entrée pour accéléromètres ou microphones ICP (filtre passe-bas, source 5 mA)
SCC-CO20 – 1 sortie analogique courant isolée, 0 à 20 mA, isolation 300 V
Pages 328 à 335
Notes: Les nouveautés principales en conditionnement du signal concernent le format SCC.
Ainsi nous avons vu récemment la sortie de 4 nouveaux modules.

## Slide 22: Plug & Play Sensor Development kit
Kit complet pour l’utilisation de capteurs Plug & Play
Conditionnement d’accéléromètres, microphones, RTD…
Protocole numérique compatible IEEE P1451.4
Bibliothèque LabVIEW pour la gestion des TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
www.ni.com/sensors/
Notes: Depuis quelques temps, une nouvelle génération de capteurs fait beaucoup parler d’elle. Il s’agit des capteurs intelligents Plug & Play.
Ils ont la particularité d’intégrer une mémoire de type EEPROM qui contient les caractéristiques techniques du capteur : modèle, fabricant, numéro de série, valeurs d’étalonnage, sensibilité, unités, date du dernier étalonnage, coefficients de linéarisation…
Ces caractéristiques sont regroupées dans un fichier binaire TEDS (Transducer Electronics Data Sheet) accessible à partir de lignes numériques.
Pour s’adapter à ces capteurs, National Instruments propose un kit de développement (Plug & Play Sensors Development Kit) et une bibliothèque de VIs gratuite dédiée à la lecture et à la gestion des données TEDS. Ce kit matériel de type SCC incorpore l’interface numérique de communication avec les fichiers TEDS des capteurs. Le kit est livré avec une carte DAQ PCI-6013 capable de mesurer les données analogiques conditionnées par les modules SCC mais aussi de gérer la communication numérique avec le capteur.

## Slide 23: Conclusion
Des nouveautés régulières pour répondre à vos besoins en acquisition de données et conditionnement du signal
Un choix de plus en plus large de formats, fonctionnalités, niveaux de performances et de prix
Une mise en œuvre simple et identique pour tous les matériels DAQ grâce à NI-DAQ et MAX