## Slide 1: Mesures de vibrations et acquisition de données dynamiques
Bruno PAPIN
National Instruments France
Notes: Les mesures acoustiques et vibratoires nécessitent des matériels et des logiciels spécifiques. Lors de cette présentation, nous détaillerons certaines de ces spécificités ainsi que les solutions que nous vous proposons.

## Slide 2: Agenda
Applications et contraintes
Différents types de mesures
  Niveaux sonores
  Octaves
  FFT
Outils pour l’analyse d’ordre
Notes: Cette présentation se déroulera en trois étapes :
Dans un premier temps, nous aborderons les domaines d’application qui nécessitent des mesures acoustiques et vibratoires ainsi que leurs besoins en termes de matériel d’acquisition.
Ensuite, nous nous arrêterons sur différents types de mesures acoustiques, en rappelant comment et pourquoi effectuer ces mesures.
Pour finir, nous détaillerons l’analyse d’ordre qui s’adapte parfaitement à l’étude de machines tournantes.

## Slide 3: Applications
Bâtiment
Analyse de structure
Validation de produit
Environnement/ OSHA/INRS
Voix
Qualité du son
Audio/auditif
Maintenance prédictive
# voies 1 2 4-8 16 et plus
Test de téléphone cellulaire
Analyse modale d’un châssis de voiture
Labo acoustique
Test de prothèse auditive
Bruit d’un lave-vaisselle
Puissance sonore d’un ordinateur
Surveillance de pompes
Mesure de perte en transmission
Notes: Les applications Son et Vibration couvrent une large gamme du domaine industriel, de la simple mesure environnementale à la validation en production.
Environnement/ INRS (Institut National de la Recherche et de la Sécurité) – Mesure de niveaux sonores : un simple appareil de mesure accompagné d’un microphone
Voix / Audio / Auditif – Le test de téléphone cellulaire nécessite une voie pour la mesure de distorsion ou deux voies pour mesurer la réponse en fréquence du système.
Qualité du son – Les mesures peuvent être effectuées en un seul point ou sur un réseau de microphones pour mesurer la puissance sonore.
Maintenance prédictive – Plusieurs capteurs de vibration, comme les accéléromètres et les sondes de proximité (capteur utilisé pour mesurer un déplacement d’un arbre rotatif), sont utilisés pour observer la santé des équipements industriels.
Analyse de structure – Les structures complexes nécessitent un grand nombre de voies pour des applications telles que le test de machines vibrantes ou l’analyse modale.
Architecture/Bâtiment – La mesure de perte en transmission ne requiert que deux microphones pour caractériser les performances d’isolation phonique des matériaux de construction. Mais lorsqu’il faut qualifier une salle de théâtre, on utilise une grande quantité de sources et de microphones à différents endroits de la pièce.
Validation de production – Ici, les applications s’étendent d’une simple voie de test vibratoire pour les moteurs électriques à l’évaluation complète du bruit émis par la machine à laver.

## Slide 4: Systèmes son et vibration : instrumentation virtuelle
Matériel
Logiciel
Conditionnement du signal
Acquisition
Capteurs
Ordinateur
Analyse
Génération de rapport
Traitement du signal
Interface utilisateur
Affichage des résultats
Archivage des données
Notes: Même si le nombre de voies et les finalités des systèmes Son et Vibration varient, ils ont certains éléments en commun :
Matériel
Capteurs : accéléromètres, microphones, sondes de vitesse, sondes de proximité, tachymètres…
Conditionnement du signal : en mode tension (ICP) ou à amplification de charge pour les accéléromètres, tension de polarisation pour les microphones, gain, protection anti-repliement…
Acquisition : fréquence d’échantillonnage, gamme dynamique, échantillonnage simultané…
Ordinateur : portable, de bureau, monté en rack/industriel
Logiciel
Traitement du signal : filtre numérique, moyennage, décimation, ré-échantillonnage
Analyse : domaine temporel (niveau, limite), domaine spectral (FFT), octave et fraction d’octave (le 1/3 octave est le plus commun), analyse d’ordre
Génération de rapports
Interface utilisateur
Affichage des résultats : graphique 2D, waterfall, graphique d’intensité…
Archivage des données

## Slide 5: Contraintes matérielles
Fréquence d’échantillonnage
  Gamme audio : 20 Hz à 20 kHz  éch. à 51,2 kHz
  Vibrations : fréquences plus basses (2-10 kHz typique)
Filtres anti-repliement
  Supprimer les fréquences hautes (alias)
  Associé à une fréq. d’éch. arbitraire : permet de sélectionner une gamme de fréquences donnée
Gamme dynamique > 90 dB (16 bits)
  Vibrations : des signaux très faibles à des fréquences spécifiques permettent de déceler les défauts
  Oreille humaine : gamme dynamique ~ 120 dB
Notes: Les besoins matériels classiques peuvent être résumés comme suit :
Une fréquence d’échantillonnage appropriée est liée à la plus haute fréquence d’intérêt. Pour les applications audio ou acoustiques, la fréquence d’échantillonnage est choisie par rapport à la gamme de l’audible qui a comme fréquence limite environ 20 kHz. Ceci explique les fréquences couramment utilisées comme le 44,1 kHz (CD audio), 48 kHz (enregistreurs DAT) ou 51,2 kHz (analyseur de spectre). Les mesures de vibration sont effectuées à des fréquences généralement plus basses (5-10 kHz).
L’anti-repliement permet de supprimer les fréquences fantômes (alias). Le repliement, conséquence de l’échantillonnage, peut ajouter de mauvaises composantes fréquentielles à votre mesure. On peut utiliser des filtres passe-bas analogiques pour des fréquences d’échantillonnage fixes ou des filtres numériques, associés à un convertisseur Delta/Sima, qui s’adapteront à la fréquence d’échantillonnage choisie.
Avec une gamme dynamique étendue, vous aurez la possibilité de mesurer de faibles composantes du signal au sein de composantes plus élevées. Ceci vous assurera de ne pas rater des composantes de faible amplitude qui peuvent être la clef d’une analyse réussie (maintenance prédictive). Les besoins habituels se trouvent autour de 90 dB (basé sur des convertisseurs 16 bits). On note une tendance du monde industriel à utiliser une gamme plus importante (autour 120 dB) offerte par les nouveaux convertisseurs 24 bits (144 dB théorique mais 120 dB effectifs).
.

## Slide 6: Contraintes matérielles
Échantillonnage simultané
  Comparaison de phase (réponse en fréquence, analyse d’ordre…)
Multi-voies
  Plusieurs gains d’entrée
  Système typique : 2 à 16 voies
Conditionnement du signal
  Facile à utiliser : intégré, programmable…
  Micro, tachymètres, accéléromètres ICP…
Déclenchement et synchronisation
Notes: Les besoins matériels classiques (suite) :
L’échantillonnage simultané conserve les informations de phase. Cette information est utile pour des applications telles que la mesure de réponse en fréquence, l’analyse d’ordre, l’équilibrage et l’analyse modale.
Les systèmes Son et Vibration peuvent régulièrement atteindre 16 voies d’analyse. Différents gains d’entrées sont nécessaires pour profiter de toute la gamme dynamique de l’analyseur et ainsi utiliser une variété de capteurs avec différentes sensibilités.
Finalement, un conditionnement du signal intégré pour les accéléromètres et les microphones (ICP(1), DeltaTron (2), Isotron(3), Piezotron(4), excitation en tension) est très apprécié, spécialement si l’espace est limité (acquisition embarqué dans un véhicule).
(1) ICP (Integrated Circuit Piezoelectric) est une marque déposée de PCB Piezotronics, Inc.
(2) DeltaTron est une marque déposée de Bruel & Kjaer
(3) Isotron est une marque déposée de Endevco
(4) Piezotron est une marque déposée de Kistler

## Slide 7: Matériel NI
Cartes PCI 44xx
  Sans DSP
Cartes PCI 45xx
  Avec DSP
Cartes PXI 4472
  Sans DSP
  8 entrées
Supporte l’ensemble des contraintes évoquées et plus grâce aux E/S numériques et aux DSP
Notes: Les cartes instruments NI 4551 et NI 4552 sont des analyseurs de signaux dynamiques pour bus PCI. Elles ont été conçues pour faire de la mesure de sons et de vibrations avec les mêmes performances qu’un analyseur classique. Ces instruments accomplissent en temps réel, grâce à un DSP, des analyses FFT, par octave ou par wobulation. Ils possèdent des filtres anti-repliement, utilisent un échantillonnage simultané avec des convertisseurs delta/sigma, ont une gamme de données dynamique de 90 dB et 32 lignes d’E/S numériques. La connexion au bus PCI permet de transférer les données de ces instruments à un PC plus rapidement qu’avec un analyseur classique.
Les cartes 44xx ont les mêmes caractéristiques que les cartes instruments NI 455x. Contrairement aux instruments NI 455x, elles ne possèdent pas de processeur embarqué. Un autre élément très intéressant dans l’étude des phénomènes acoustiques et vibratoires est la possibilité d’échantillonner toutes les voies simultanément et à la fréquence maximale de 204,8 Kéch./s :
La carte NI-4451 dispose de 2 entrées et 2 sorties (204,8 Kéch./s 90 dB)
La carte NI 4452 dispose de 4 entrées (204,8 Kéch./s 90 dB)
La carte PCI/PXI 4472 dispose de 8 entrées (102,4 Kéch./s 120 dB)
Pour ce type de carte, tous les traitement sont effectués sur l’ordinateur. Des outils comme le Sound & Vibration Toolset sont particulièrement bien adaptés aux traitements du domaine fréquentiel. La stabilité et le déterminisme de tel système dépendront du processeur et de l’OS du PC.

## Slide 8: Outils d’analyses spécifiques : Sound & Vibration Toolset
Notes: Ce toolset contient trois types d’analyses élémentaires :
La mesure de niveaux sonores et vibratoires offre une méthode conventionnelle pour mesurer le son. Diverses techniques de moyennage et de pondération sont utilisées pour adapter une mesure simple à la perception subjective que l’on peut avoir du son.
L’analyse d’octave est demandée par de nombreux standards pour mesurer les performances sonores ou/et vibratoires d’un produit.
Les techniques d’analyse en fréquence reposent principalement sur l’utilisation de la transformée de Fourier rapide (FFT) et sont utilisées dans des situations de maintenance pour identifier et résoudre certains problèmes. En complément des analyses FFT classiques, vous disposez également d’une palette de fonctions pour effectuer des zooms FFT et des analyses de phénomène transitoire.
Toutes les mesures du Sound & Vibration Toolset supportent les unités standards. Ce toolset permet également différents affichages (dB, amplitude/phase, réel/imaginaire…).
Ces outils sont généralement utilisés pour le post-traitement, mais ils peuvent également être utilisés avec des acquisitions de données continues. C’est la vitesse du processeur du PC qui va déterminer si vous pouvez effectuer ce type d’analyse.

## Slide 9: Mesures de niveaux sonores : Généralités
Niveau de pression sonore (SPL)
  dB = 20 log(pmeas/pref)
  réf. = 20*10-6 Pa
Pour les signaux couplés avec une tension DC, c’est une tension d’offset
Pour les signaux dynamiques couplés AC, c’est de l’énergie
Notes: Peut-être la plus élémentaire des mesures liées au son et la vibration, la mesure de niveau sonore ou vibratoire nous informe sur l’énergie d’un signal dynamique.
La mesure de niveau de pression sonore s’exprime toujours par rapport à la pression de référence de 20 micro pascals (seuil de l’oreille humaine) en utilisant une échelle logarithmique basée sur la formule de la diapositive.
Les informations fournies par une mesure de niveau peuvent varier en fonction du couplage du signal mesuré. Effectivement, si vous mesurez les signaux en tenant compte de la tension continue, vous mesurerez une tension d’offset. Par contre, si la mesure est effectuée avec un couplage AC, on obtient l’énergie du signal.

## Slide 10: Mesures de niveaux sonores : Moyennage
Ne sont pas instantanées : nécessitent un moyennage
Type de moyennage
  Linéaire
    Utile pour les signaux stationnaires
    Utilisable pour les signaux non stationnaires avec un temps de moyennage court
  Exponentiel
    Adapté aux signaux non stationnaires
    La constante de temps doit être choisie en fonction de la nature du signal
Notes: Les mesures de niveau ne sont pas instantanées : elles nécessitent un moyennage. Chaque nouvel enregistrement est pondéré de façon linéaire ou exponentielle.
Pour le moyennage linéaire, chaque élément de la moyenne est associé aux précédents avec le même poids, ce qui est idéal pour traiter les signaux stationnaires. Ce type de moyennage peut également être associé aux signaux non stationnaires, tant qu’on l’applique sur une petite portion de l’échantillon où l’on peut considérer que le niveau moyen est pratiquement constant.
En général, on applique plutôt un moyennage de type exponentiel aux signaux non stationnaires. Un moyennage exponentiel pondère les échantillons mesurés suivant une fenêtre exponentielle. Cette fenêtre privilégie les nouveaux éléments et permet ainsi d’obtenir une meilleure réactivité aux changements instantanés de niveau du signal tout en préservant les avantages du moyennage (lecture plus stable). Le taux d’amortissement de la fenêtre exponentielle est déterminé par une constante de temps.

## Slide 11: Mesures de niveaux sonores : Constantes de temps
Le choix de la constante de temps définit la mesure du temps de réponse
Exemple : démarrage de moteur
Lent : 1 sec
Rapide : 125 ms
Signal domaine temporel
RMS avec moyennage exponentiel
Notes: Une mesure moyennée est calculée sur plusieurs échantillons effectués pendant un certain temps. Avec le moyennage linéaire, le temps de moyennage est uniquement lié à la période de mesure.
Pour un moyennage exponentiel, vous devez spécifier une constante de temps qui déterminera le taux d’amortissement de la fenêtre exponentielle. Le temps de réponse d’une mesure avec moyennage exponentiel dépend de cette constante de temps qui définit la pente de l’amortissement de la fenêtre exponentielle. Cette fenêtre indique les pondérations à appliquer aux mesures instantanées (présentes et passées) qui seront utilisées pour déterminer le niveau.
Pour comprendre de manière plus concrète les différences qu’implique le choix de la constante de temps, regardez les mesures de niveau moyennées sur la diapositive. En observant la forme du signal temporel (courbe bleue), il est possible d’avoir une première idée de l’évolution du niveau pendant la mise en route du moteur. La mesure de niveau moyennée avec une constante de temps d’une seconde (courbe orange) permet d’obtenir une courbe où la plupart des petites variations de niveau ont été "supprimées". En utilisant une constante de temps de 125 ms (courbe verte) nous avons un meilleur compromis entre les effets du moyennage et la capacité à détecter des pics de transitions.
Plusieurs constantes de temps ont été standardisées pour faire de la mesure de niveau sonore. "Slow" correspond à une constante de temps d’une seconde, "Fast" à 125 ms et "Impulse" à 35 ms (dans les faits : 35 ms pour des niveaux croissants et 1,5 s pour des niveaux décroissants).

## Slide 12: Analyse d’octave : Généralités
Utile quand le client final est l’oreille humaine
Échelle de fréquence logarithmique
Implémentation : banc de filtres passe-bande suivi par des mesures de niveaux
L’analyse de fraction d’octave (1/n) améliore la résolution en fréquence
Définie et utilisée par de nombreux standards
Notes: Dans de nombreux cas, lorsque vous voulez mesurer et analyser un son, le "client final" est l’oreille humaine. Comme la plupart des sens humains, l’oreille a une réponse basée sur une échelle logarithmique pour le niveau et la fréquence. Donc, pour produire un résultat qui soit lié à la perception humaine, les niveaux sonores sont exprimés en décibels et les fréquences sont mesurées sur une échelle logarithmique. Beaucoup d’efforts de recherche sont déployés dans le domaine de la psycho-acoustique, mais la technique la plus utilisée reste l’analyse en bande d’octave.
Une octave correspond à une bande de fréquence comprise entre f et 2f. Un exemple typique est le clavier d’un piano où deux do consécutifs sont séparés exactement par une octave. La fréquence centrale de référence pour la gamme audio est à 1 kHz. Les autres fréquences centrales sont à 500 Hz, 250 Hz… et 2 kHz, 4 kHz… L’octave centrée sur une fréquence fc s’étend de :
à (fm est une moyenne géométrique)
L’analyse en bande d’octave est effectuée à travers des bancs parallèles de filtres passe-bande. La sortie de chaque filtre est alors moyennée pour calculer la puissance dans chaque bande et pouvoir afficher chaque bande de puissance dans un histogramme.

## Slide 13: Analyse d’octave
Signal
Octave
Niveau
Spectre d’octave
Exemple : bruit de trafic
Notes: L’analyse en bande d’octave mesure l’énergie spectrale avec un banc de filtres passe-bande espacés de façon logarithmique.
Comme nous l’avons déjà mentionné, ceci est similaire à la perception des sons. Un autre avantage, en particulier lorsque vous traitez des signaux qui sont composés de nombreuses fréquences, est que vous regroupez les énergies par octave. Différentes bandes pouvant être liées à différents phénomènes, cela facilite la comparaison des signaux.
Les fractions d’octaves permettent de sélectionner une résolution plus adaptée aux signaux étudiés. On utilise généralement le 1/3 d’octave avec trois bandes par octave, le 1/12 d’octave avec 12 bandes par octave et le 1/24 d’octave avec 24 bandes par octave. Les spécifications de ces octaves sont données par les normes ANSI et IEC.

## Slide 14: Analyse fréquentielle : Généralité
L’algorithme de FFT (Fast Fourier Transform) convertit le signal temporel en un signal dans le domaine fréquentiel
Domaine temporel
FFT
Spectre
Notes: Contrairement à l’analyse d’octave, l’analyse en fréquence examine un spectre basé sur un ensemble de lignes de fréquence espacées linéairement. Ce type d’analyse est communément implémenté sur ordinateur en se basant sur un algorithme FFT (Fast Fourier Transform). L’algorithme FFT est un jeu astucieux d’opérations basé sur la transformée de Fourier discrète (DFT) qui est l’équivalent numérique de la transformée de Fourier. La FFT permet de convertir un ensemble d’échantillons du domaine temporel dans le domaine fréquentiel.

## Slide 15: Analyse fréquentielle : Exemples
Analyse de signature
  Spectre en puissance (amplitude seule)
  Spectre FFT (amplitude et phase)
Mesures de bruit
  Densité spectrale de puissance (PSD)
Notes: Les mesures dans le domaine fréquentiel sont couramment utilisées dans les domaines suivants :
L’analyse de signature utilise la FFT pour extraire certaines fréquences d’un signal. Avec une bonne connaissance du système testé, ces fréquences peuvent être mises en relation avec des sources connues. Si seule l’amplitude de ces fréquences importe, on utilisera un spectre de puissance pour observer les phénomènes (toutes les informations liées à la phase sont perdues). Lorsque l’observation de la phase est nécessaire (mesure sur deux voies ou sur une seule avec déclenchement), on utilise le spectre FFT.
La FFT peut également être utilisée pour caractériser un bruit. Si vous désirez mesurer le niveau de bruit, vous devez garder à l’esprit que la valeur du spectre de puissance dépend de la taille du bloc FFT. Si vous augmentez la taille de ce bloc, la même quantité d’énergie sera répartie sur un plus grand nombre de lignes de fréquence. L’énergie totale étant conservée, l’amplitude de chaque ligne de fréquence sera plus petite. Vous verrez ainsi le niveau de bruit diminuer en apparence. C’est pourquoi on effectuera plutôt une mesure de densité spectrale de puissance. Ce calcul est également basé sur la FFT, mais l’amplitude sera ajustée en fonction de la taille du bloc FFT. Grâce à cette mesure, on obtient toujours la même valeur de niveau de bruit quelle que soit la taille du bloc FFT.

## Slide 16: Mesures dérivées
Fondamental
Harmoniques & Distorsion
Bruit
Fondamental à 800 Hz
Analyse de distorsion
  Taux de distorsion harmonique (THD)
  Signal In Noised And Distortion (SINAD)
Notes: Les mesures sur une seule voie comme le spectre FFT et le spectre de puissance sont souvent utilisées pour calculer des mesures dérivées comme le taux de distorsion d’harmonique (THD), le Signal in Noise and Distortion (SINAD), la densité spectrale de puissance (PSD), et la puissance d’une bande de fréquence.
Le THD contient la distorsion harmonique totale mesurée de manière inclusive jusqu'à l'harmonique la plus haute et est défini comme étant le rapport entre la somme de la Moyenne quadratique des harmoniques et l'amplitude de la tonalité fondamentale.
Le % THD représente la distorsion harmonique totale présente dans l'entrée Spectre de puissance auto. Le calcul de THD utilise l'équation suivante :
Où A(f1) est l'amplitude de la composante fondamentale,
A(fN) est l'amplitude de l'harmonique et
N représente le nombre d'harmoniques.
Le SINAD est le rapport entre la puissance du signal sinusoïdal acquise et le bruit total et la distorsion (Noise And Distortion). Comme ce paramètre contient du bruit et de la distorsion, il peut être utilisé directement pour calculer le nombre de bits effectifs.

## Slide 17: Le zoom FFT
Concentre la FFT dans une bande limitée de fréquences
Améliore la résolution en fréquence
Permet de séparer des fréquences très proches
L’analyse en bande de base nécessite une plus longue acquisition d’un domaine temporel pour une meilleure résolution, donc plus de calculs
Notes: L’analyse Zoom FFT est utilisée pour concentrer l’analyse FFT dans une bande de fréquences réduite. Cela améliore la résolution en fréquence et permet de distinguer des fréquences proches.
Comme nous l’avons vu avec l’analyse FFT standard, la résolution dépend du temps d’acquisition total. La gamme de fréquence débute toujours à zéro et s’étend jusqu’à la fréquence analysée la plus élevée. Cela limite donc l’analyse à haute résolution aux fréquences élevées. En effet, si on considère une bande de base de 20 kHz sur laquelle on observe 400 lignes de fréquence, la résolution sera de 50 Hz. On comprend bien que, si on veut observer une fréquence de 100 Hz, on aura une erreur sur la mesure de plus ou moins 50%, alors que pour une fréquence de 10 kHz, l’erreur ne sera plus que de 0,5%.
Une solution pour augmenter la résolution consiste à augmenter le temps d’acquisition. Toutefois, cela implique une surcharge de calculs pour le processeur. Une meilleure solution consiste à décaler la gamme de fréquence étudiée vers zéro. C’est cette méthode qui est appelée analyse Zoom FFT.

## Slide 18: Outils pour l’analyse d’ordre
Ajoute des VIs d’analyse d’ordre
et de traitement du tachymètre
sous LabVIEW
Donne des résultats clés-en-main
Notes: L’analyse d’ordre est une analyse un peu particulière du domaine fréquentiel qui est adaptée à l’étude de systèmes en rotation. Nous avons conçu l’Order Analysis Toolset pour faciliter ce type de développement.
Cet outil ce décompose en deux éléments majeurs :
Une palette de fonctions qui vous permettra d’effectuer vos analyses personnalisées
Des outils d’analyse prêts-à-l’emploi pour observer directement un phénomène.

## Slide 19: Analyse d’ordre : Généralités
Pour les systèmes mécaniques avec des composantes en rotation
  Moteur, boîte de vitesse, transmission, turbine, pompe, compresseur…
Beaucoup de composantes sont directement liées à la vitesse de rotation :
  Balourd, défaut d’alignement, défauts de roulements, perte de couple…
  L’analyse d’ordre examine un signal en fonction de ces composantes
Notes: Tout comme l’analyse en fréquence, l’analyse d’ordre examine le contenu fréquentiel du signal. Cette analyse diffère dans le sens où les éléments de fréquence sont observés comme des harmoniques d’une fréquence de référence (fréquence de rotation du système par exemple). Un ordre est un harmonique de la vitesse de rotation du système (fondamental).
Autrement dit, au lieu d’observer les fréquences du signal, on observe ses ordres. Les ordres sont des composantes du signal qui sont générées par la rotation des pièces mécaniques du système. Si un problème particulier (comme une vibration particulière ou un bruit) peut être lié à un ordre constant, vous savez alors que l’origine du problème provient d’une pièce tournante de la machine. Habituellement, la connaissance de l’ordre incriminé vous aide à déterminer l’origine du problème (par exemple, ce peut être l’axe qui est déséquilibré, premier ordre, ou désaligné, second ordre). Si le problème surgit toujours à une fréquence constante, quelle que soit la vitesse de rotation, il ne provient pas d’une pièce en rotation (fréquence de résonance).

## Slide 20: Justifications
Les composantes fréquentielles se décalent avec les changements de vitesse
Domaine fréquentiel
Frot = ~60 [tps]
Domaine fréquentiel
Frot = ~50 [tps]
Notes: Les vitesses de rotation des composantes d’une machine correspondent à des fréquences périodiques qui composent les signaux de son et de vibration. Tout changement de vitesse de rotation va décaler les valeurs des fréquences. Malgré tout, il est toujours intéressant de pouvoir suivre le niveau d’un pic en particulier même si la vitesse change. Les changements de niveau apparaissant à diverses vitesses peuvent indiquer une vibration associée à une résonance.
Les graphiques représentent des spectres de vibration à deux vitesses de rotation 60 [tps] et 50 [tps].
Sur le graphique supérieur, les deux curseurs rouges indiquent un pic associé à la fréquence de rotation primaire et un autre associé à un événement arrivant quatre fois par révolution (240 [tps]).
Sur le graphique inférieur, les curseurs rouges nous montrent les mêmes événements pour une vitesse de rotation de 50 [tps]. On observe un décalage en fréquence évident entre les deux vitesses de rotation.
.

## Slide 21: Analyse d’ordre
Domaine d’ordre
Frot = ~60 [rps]
Domaine d’ordre
Frot = ~50 [rps]
Les composantes d’ordre restent les mêmes lorsque la vitesse change
Notes: À cause de la relation entre les fréquences des composantes du signal et la fréquence de rotation du système, il est nécessaire de normaliser l’axe des fréquences par rapport à la vitesse de rotation.
Les deux graphiques de la diapositive nous montrent la version normalisée des graphiques de la précédente diapositive. Maintenant, les pics restent aux mêmes abscisses pour les deux vitesses de rotation.
Une analyse d’ordre implique l’examen d’un signal en termes de fréquences angulaires plutôt qu’en Hertz (Hz). Au lieu d’observer le nombre de fois par seconde qu’un événement arrive, on l’observe un certain nombre de fois par révolution.

## Slide 22: Incidence des variations de fréquence
Quand les fréquences varient, cela entraîne un flou au niveau de la représentation.
Il faut faire des échantillonnages à angle constant.
Notes: L’analyse d’ordre permet d’immobiliser un élément du signal lié à la vitesse de rotation du système. Cet avantage peut sembler aller contre les principes d’une analyse en fréquence (le phénomène à observer doit être stable pour assurer des résultats corrects). Or, lorsque vous appliquez une FFT sur un bloc de données qui représente une durée finie, vous supposez intrinsèquement que les composantes en fréquence du signal ne changent pas durant cette durée.
En résumé, si le bloc de données à analyser contient des échantillons reçus pendant un changement de vitesse, alors les pics liés à la rotation vont s’étaler et créer un flou sur le spectre.
Ce flou que l’on peut observer sur la diapositive est également appelé "fuite spectrale".
Une méthode pour éviter cette fuite spectrale, consiste à échantillonner le signal de manière synchrone avec la vitesse de rotation de la machine. Pour cela, nous avons besoin d’échantillonner les données à intervalle angulaire constant.

## Slide 23: Incidence du ré-échantillonnage
Fréquence
Ordre
Notes: Le ré-échantillonnage permet de transformer un ensemble d’échantillons à angle constant dans le domaine de l’ordre.
Le spectre de puissance de données à angle constant possède un axe de fréquence avec des unités de fréquence angulaire. On le nomme alors spectre d’ordre. Les lignes spectrales résultantes représentent un ordre constant au lieu d’une fréquence constante. Le nouvel axe fixe les positions des pics qui arrivent à des intervalles synchrones de la fréquence de rotation.
La différence entre un spectre basé en fréquence par rapport à un spectre basé en ordre est évidente quand vous comparez des analyses temps/fréquence (JTFA). L’affichage JTFA nous montre comment la fréquence (ou l’ordre) varie en fonction d’une autre variable comme le temps ou la vitesse de rotation.

## Slide 24: Méthode d’échantillonnage
Échantillonnage matériel externe
  Le photo-détecteur génère des tops de déclenchement quand il est illuminé par le laser
Ré-échantillonnage numérique
  Acquiert le photo-détecteur et les signaux simultanément
  Traitement numérique des données
Autres sources
  Capteur à effet Hall
  Codeur optique
Notes: Il existe diverses techniques logicielles ou matérielles pour acquérir ou calculer un échantillonnage à angle constant.
La technique matérielle prend le nom d’échantillonnage externe et implique de synchroniser votre fréquence d’acquisition avec la fréquence de rotation.
La technique logicielle, ré-échantillonnage numérique, consiste à interpoler, dans le domaine temporel, les données acquises avec un angle de rotation constant. Une méthode classique pour "recaler" les échantillons consiste à acquérir simultanément la vitesse de rotation. Souvent obtenu grâce à un tachymètre, ce signal vous permet d’établir le profil des vitesses de rotation du système au cours du temps.
Le ré-échantillonnage matériel introduit quelques complexités dans la configuration de l’acquisition de données. Par exemple, il devient très difficile d’adapter la fréquence de coupure des filtres anti-repliement par rapport à l’horloge d’échantillonnage externe.
Le ré-échantillonnage numérique demande de nombreux calculs et est limité par la résolution de l’estimation de la vitesse par le tachymètre.
De nombreux produits National Instruments supportent un échantillonnage avec horloge externe. Mais il faut prendre des précautions pour appliquer un filtre anti-repliement en amont d'un tel système.

## Slide 25: Analyse d’ordre de Gabor
Transformée
  N’introduit pas de distorsion d’amplitude ni de phase
Analyse temps-fréquence
  Sélectionne/extrait les composantes d’ordre à partir du domaine temps-fréquence
Retourne tous les composants d’ordre spécifiques dans le domaine temporel
  Mesure facilement le niveau et la phase
  Permet le playback des données
Notes: Analyse d’ordre de Gabor :
La transformée de Gabor n’introduit pas de distorsions en amplitude ou en phase sur le signal extrait. L’absence de telles distorsions signifie que vous pouvez directement calculer sur votre signal d’origine la trace de n’importe quel ordre. Par exemple, vous pouvez directement atténuer ou amplifier un élément lié à un ordre sur votre signal original.
L’étape intermédiaire de spécification de l’énergie de l’ordre a lieu dans le domaine temps-fréquence. Ce domaine offre une perspective visuelle intuitive dans laquelle l’énergie du signal apparaît comme une fonction de la fréquence et du temps. L’énergie de l’ordre se découpe en ligne distincte dans ce domaine, ce qui permet de les sélectionner facilement. En effectuant une transformée de Gabor inverse, vous pouvez retrouver une représentation de ce que vous avez sélectionné dans le domaine temporel ou fréquentiel.
Sélection d’ordre flexible. Le toolset inclut des VIs haut niveau pour l’extraction d’ordre qui sélectionnent une énergie d’ordre avec une bande passante constante ou une bande passante qui varie avec les changements de vitesse. Avec cette dernière option, vous ne raterez aucune énergie associée avec l’élargissement de la bande passante qui s’adapte avec les changements de vitesse rapide. En sélectionnant n’importe quelle portion de la représentation JTFA de Gabor, vous pouvez construire vos propres techniques de sélection. Avec l’algorithme de recherche d’ordre de Gabor, vous pouvez spécifier arbitrairement un masque de sélection qui désignera l’énergie à retrouver dans votre signal original.

## Slide 26: Recherche & extraction d’ordre
Extrait les composants d’ordre dans le domaine temporel
Compare les différents niveaux sonores de chaque ordre
Notes: L’extraction d’ordre peut être comparée à un filtre dynamique qui isolerait les énergies du signal lié à un ordre. Vous pouvez observer un exemple de l’extraction d’ordre de Gabor sur le graphique supérieur. La courbe la plus large représente le signal d’origine. Les autres courbes sont les ordres extraits.
Après avoir extrait les ordres, vous pouvez mesurer le niveau du signal de chacun de manière séparée (cf. graphique inférieur). En examinant ces courbes, vous pouvez déterminer quel ordre contribue le plus à telle résonance.

## Slide 27: Conclusion
Les systèmes d’instrumentation virtuelle garantissent la meilleure adéquation entre les besoins des clients et l’offre du fournisseur
Les modules DSA de NI prennent en compte toutes les contraintes matérielles
Le Sound and Vibration Toolset diminue notablement les temps de développement
L’Order Analysis Toolset facilite la mise en œuvre de l’analyse d’ordre
Notes: Tout au long de cette présentation, nous avons passé en revue les principaux besoins des applications en son et vibration. Nous avons vu comment un matériel adéquat pouvait se combiner à des outils de mesure performants pour créer une solution personnalisée.
Du disque dur au processeur, l’ordinateur a vu ses performances s’améliorer continuellement. Grâce à la technologie PC, vous pouvez construire des systèmes son et vibration qui offrent la souplesse et les performances nécessaires aux plus audacieuses applications.